## Соответствие модификациям
Наименование вещества | ИСПОЛНЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ |  | ИСПОЛНЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЕ ВЗРЫВОЗВЩИЩЕННОЕ
| ГАНК-4С (измерение на ХК) 1 вещество в приборе | ГАНК-4М (измерение на Д) до 3-х веществ в приборе | ГАНК-4СEx (2Exe[ib]dIIBT4Gc X) 1 вещество (Д или ХК) | ГАНК-4ФEx (с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5Gb X) до 4-х веществ в приборе
| ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА • Широкий перечень контролируемых веществ (более 250); • Межкалибровочный и межповерочный интервал – 1год; • Свето-звуковая сигнализация; • Принудительный забор пробы (встроенный насос); • Возможность создания единой сети из 128 газоанализаторов при помощи цифрового интерфейса RS485 Modbus RTU и программного обеспечения RbCenter. | ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА • Широкий перечень контролируемых веществ (более 250); • Одновременный контроль до 2х вредных и отравляющих веществ; • Межкалибровочный и межповерочный интервал – 1год; • Свето-звуковая сигнализация; • Принудительный забор пробы (встроенный насос); • Возможность создания единой сети из 128 газоанализаторов при помощи цифрового интерфейса RS485 Modbus RTU и программного обеспечения RbCenter. | ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА • Широкий перечень контролируемых веществ (более 250); • Межкалибровочный и межповерочный интервал – 1год; • Взрывозащищённое исполнение 2Exe[ib]dIIBT4 X; • Свето-звуковая сигнализация; • Принудительный забор пробы (встроенный насос); | ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА • Широкий перечень контролируемых веществ (более 250); • Одновременный контроль до 4х вредных и отравляющих веществ; • Взрывозащищённое исполнение 1ExdIICТ5Gb X; • Коррозионностойкий алюминиево-кремниевый корпус; • Свето-звуковая сигнализация; • Принудительный забор пробы (встроенный насос); • Возможность создания единой сети из 128 газоанализаторов при помощи цифрового интерфейса RS485 Modbus RTU и программного обеспечения RbCenter.
| Одно вещество (Химкассета) Вых.сигналы: 3 реле - ПОРОГ1, ПОРОГ2, Отсутствие питания 4-20 мА, RS485 | Два вещества (Датчики) Вых.сигналы: 3 реле - ПОРОГ1, ПОРОГ2, Отсутствие питания 4-20 мА, RS485 | Одно вещество (датчик или химкассета) Блок питания (выносится за пределы Ex зоны) с вых.сигналами: 1 реле, 4-20 мА | До 4 веществ (до 4-х датчиков или 3-х датчиков и одной химкассеты) Вых. сигналы: RS485, до 2х реле на каждое вещество и 4-20мА по каждому каналу

## ↑↑↑↑ ОЛ ГАНК-4С ↑↑↑↑
1. ВЫБРАТЬ: Наименование вещества↓↓↓ | Наименование модификации | Стандартный порог срабатывания | СР-4 | 2 КОЛ-ВО ГАНК-4 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓ | Да | Да
Р : Кислота серная (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | ГАНК-4С для определения: Кислота серная (Р) | 1 мг/м3 | Да |  | Нет | Нет
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 |  |  |  |  | ВАРИАНТЫ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА | [5 empty] | СЦЕПКА | ВОЗМОЖНЫЕ ВАР-ТЫ ДИНАМ. СПИСКОВ
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м4 |  | 3 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м5 | Температура эксплуатации газоанализатора | от - 50 до + 50 ° С |  |  | от +5 до +50° С | от - 50 до + 50 ° С |  |  |  |  | от - 50 до + 50 ° С и Открытая площадка | от - 50 до + 50 ° С и Открытая площадка | от +5 до +50° С и Открытая площадка | от - 50 до + 50 ° С и В помещении | от +5 до +50° С и В помещении
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м6 | Место установки оборудования | Открытая площадка |  |  | Открытая площадка | В помещении
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м7 | Пороги срабатывания сигн, реле | 1 ПДК р.з. (По умолчанию) |  |  | 1 ПДК р.з. (По умолчанию) | Под заказ (уточнить какие)
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м9 | Питание прибора |  |  |  | 220В (По умолчанию) | 24В
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м8 | Подключение |  |  |  | Ответные части разъемов типа MS-XS8/12 (По умолчанию) | Распределительная коробка с каб.вводами
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м13 | Дополнительное оборудование | 4 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓ |  | 5 КОЛ-ВО ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
| Способ размещения газоанализатора |  |  |  | Термостат ТС-1 на стойке с козырьком |  |  | ТС-1*: На стойке с козырьком | на стойке без | тепло: стойка с распределительной коробкой*, СЗО | Стандартный (настенный, кронштейн) | Термостат ТС-1 на стойке с козырьком | Термостат ТС-1 на стойке | Стойка СТМГ с распред.коробкой и СЗО | Шкаф ЩГК с СЗО | Настенный монтаж
[5 empty] | 220В (по умолчанию) | 24В
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м15 | Комплект отбора пробы (рекомендовано для веществ тяжелее воздуха) |  |  |  | шланг ПВД (до 7м), пробозаборная воронка | шланг ПВД (до 7м) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м16 | комплект для проведения ПНР |  |  |  | УПР (устройство проверки работоспособности) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м17 | вторичный блок питания, сбора данных |  |  |  | Блок информационный БИ-2 (вх.сигн: RS485, 4-20 mA; вых.сигн: RS485; Ethernet; реле) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м18 | запасная хим кассета (реккомендуется в случае возможных частых первышениях ПДК) |  |  |  | Требуется | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м19 | комплект для подключения к ПК |  |  |  | ПО для работы с газоаналитической системой (по протоколу Modbus) | ПО для работы с архивом | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м20 | Требуется ли шильд с позиционым обозначением?
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м22 | Требуется ли расширение системы датчиками разлива СР-4?
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м23
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м28
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м29 | Информация о проекте | 6 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м30 | Покупатель
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м31 | Конечный заказчик
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м32 | Объект
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м34 | Статус проекта
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м35 | Контактное лицо
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м36 | Телефон
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м37 | e-mail
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м38
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м39
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м40
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м41
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м42
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м43

## ↑↑↑↑ ОЛ ГАНК-4М ↑↑↑↑
1. ВЫБРАТЬ вещества в приборе: Наименование вещества↓↓↓ | Тип датчика: до двух (Д) | Стандартный порог срабатывания | Кол-во датчиков в приборе | 2 КОЛ-ВО ГАНК-4 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓ | Да
Р : Аммиак (Р) 10 - 400 мг/м3 | Д | 20 мг/м3 | 1 |  | Нет
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 |  |  |  |  | ВАРИАНТЫ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА | [5 empty] | СЦЕПКА | ВОЗМОЖНЫЕ ВАР-ТЫ ДИНАМ. СПИСКОВ
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м4 |  | 3 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м5 | Температура эксплуатации газоанализатора |  |  |  | от +5 до +50° С | от - 50 до + 50 ° С |  |  |  |  | и | от - 50 до + 50 ° С и Открытая площадка | от +5 до +50° С и Открытая площадка | от - 50 до + 50 ° С и В помещении | от +5 до +50° С и В помещении
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м6 | Место установки оборудования |  |  |  | Открытая площадка | В помещении
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м7 | Пороги срабатывания сигн, реле |  |  |  | 1 реле - 1 ПДК р.з., 2 реле - 2 ПДК р.з. (По умолчанию) | Под заказ (уточнить значения)
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м13 | Дополнительное оборудование | 4 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓ |  | 5 КОЛ-ВО ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
| Способ размещения газоанализатора | [6 empty] | ТС-1*: На стойке с козырьком | на стойке без | тепло: стойка с распределительной коробкой*, СЗО | Стандартный (настенный, кронштейн) | Термостат ТС-1 на стойке с козырьком | Термостат ТС-1 на стойке | Стойка СТМГ с распред.коробкой и СЗО | Шкаф ЩГК с СЗО | Настенный монтаж
[5 empty] | 220В (по умолчанию) | 24В
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м15 | Комплект отбора пробы (рекомендовано для веществ тяжелее воздуха) |  |  |  | шланг ПВД (до 7м), пробозаборная воронка | шланг ПВД (до 7м) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м16 | Комплект для проведения ПНР |  |  |  | УПР (устройство проверки работоспособности) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м17 | Вторичный блок питания, сбора данных |  |  |  | Блок информационный БИ-2 (вх.сигн: RS485, 4-20 mA; вых.сигн: RS485; Ethernet; реле) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м19 | Комплект для подключения к ПК |  |  |  | ПО для работы с газоаналитической системой | ПО для работы с архивом | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м20 | Принцип отбора пробы |  |  |  | Диффузионный | Принудительный
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м22 | Требуется ли шильд с позиционым обозначением?
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м23
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м24 | Информация о проекте | 6 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м25 | Покупатель
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м26 | Конечный заказчик
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м27 | Объект
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м28 | Статус проекта
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м29 | Контактное лицо
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м30 | Телефон
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м31 | e-mail
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м32
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м33
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м34
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м35
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м36
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м37
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м38
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м39
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м40
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м41
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м42
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м43

## ↑↑↑↑ ОЛ ГАНК-4CEx ↑↑↑↑
1. ВЫБРАТЬ: Наименование вещества↓↓↓ | Наименование модификации | Стандартный порог срабатывания | Тип датчика | СР-4 Ex | 2 КОЛ-ВО ГАНК-4 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓ | Да | Да
Р : Кислота серная (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Кислота серная (Р) | 1 мг/м3 | Х | Да |  | Нет | Нет
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | [5 empty] | ВАРИАНТЫ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА | [5 empty] | СЦЕПКА | ВОЗМОЖНЫЕ ВАР-ТЫ ДИНАМ. СПИСКОВ
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м4 |  | 3 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м5 | Температура эксплуатации газоанализатора | от +5 до +50° С |  |  |  | от +5 до +50° С | от - 50 до + 50 ° С |  |  |  |  | от +5 до +50° С и Открытая площадка | от - 50 до + 50 ° С и Открытая площадка | от +5 до +50° С и Открытая площадка | от - 50 до + 50 ° С и В помещении | от +5 до +50° С и В помещении
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м6 | Место установки оборудования | Открытая площадка | УТОЧНИТЬ ПОРОГ (не менее 1 ПДК р.з.) |  |  | Открытая площадка | В помещении
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м7 | Пороги срабатывания сигн, реле (на блоке питания) | Под заказ (уточнить какие) |  |  |  | 1 ПДК р.з. (По умолчанию) | Под заказ (уточнить какие)
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м9 | Питание прибора (на блоке питания) | 24В | Уточнить кабельный ввод |  |  | 220В (По умолчанию) | 24В
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м8 | Подключение | Распределительная коробка с каб.вводами под заказ |  |  |  | Распределительная коробка с каб.вводами M20*1.5 (По умолчанию) | Распределительная коробка с каб.вводами под заказ
Уточнить кабельный ввод
| Длина кабеля между блоком питания и прибором | Под заказ (уточнить) |  |  |  | 20м (по умолчанию) | Под заказ (уточнить)
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м13 | Дополнительное оборудование | 4 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓ |  |  | 5 КОЛ-ВО ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
| Способ размещения газоанализатора | Термостат ТС-1 на стойке с козырьком |  |  |  | Термостат ТС-1 на стойке с козырьком |  |  | ТС-1*: На стойке с козырьком | на стойке без | тепло: стойка с распределительной коробкой* | Стандартный (настенный, кронштейн) | Термостат ТС-1 на стойке с козырьком | Термостат ТС-1 на стойке | Стойка СТМГ с распред.коробкой | Настенный монтаж
| Питание ТС-1 (потребляемая мощность 110Вт) |  |  |  |  | 220В (по умолчанию) | 24В
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м15 | Комплект отбора пробы (рекомендовано для веществ тяжелее воздуха) | шланг ПВД (до 7м) |  |  |  | шланг ПВД (до 7м), пробозаборная воронка | шланг ПВД (до 7м) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м18 | запасная хим кассета (реккомендуется в случае возможных частых первышениях ПДК) | Требуется |  |  |  | Требуется | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м20
Требуется ли шильд с позиционым обозначением?
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м22 | Требуется ли расширение системы датчиками разлива СР-4? | Да
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м23
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м24
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м25
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м26 | Информация о проекте | 6 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м27 | Покупатель
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м28 | Конечный заказчик
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м29 | Объект
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м30 | Статус проекта
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м31 | Контактное лицо
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м32 | Телефон
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м33 | e-mail
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м34
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м35
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м36
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м37
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м38
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м39
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м40
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м41
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м42
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м43

## ↑↑↑↑ ОЛ ГАНК-ФCEx ↑↑↑↑
1. ВЫБРАТЬ: Наименование вещества↓↓↓ | Стандартный порог срабатывания | Типы датчиков (до 1 Х и 3 Д или 4 Д) | Кол-во Химкассет | СР-4 | 4 КОЛ-ВО ГАНК-4 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓ | СР-4 | 1 | Да | Нет
Р : Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) 1 - 40 мг/м3 | 2 мг/м3 | Д | 1 | Нет
Р : Кислота серная (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 1 мг/м3 | Х | Кол-во датчиков | Да
Р : Азота оксиды (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 5 мг/м3 | Д | 3 | Нет
Р : Амины алифатические (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 1 мг/м3 | Д |  | Нет
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | [5 empty] | ВАРИАНТЫ ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА | [6 empty] | СЦЕПКА | ВОЗМОЖНЫЕ ВАР-ТЫ ДИНАМ. СПИСКОВ
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м4 |  | 2 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м5 | Температура эксплуатации газоанализатора | от - 50 до + 50 ° С |  |  |  | от +5 до +50° С | от - 50 до + 50 ° С | [5 empty] | от - 50 до + 50 ° С и Открытая площадка | от - 50 до + 50 ° С и Открытая площадка | от +5 до +50° С и Открытая площадка | от - 50 до + 50 ° С и В помещении | от +5 до +50° С и В помещении
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м6 | Место установки оборудования | Открытая площадка | ПОРОГ 1 не менее 1 ПДК р.з. | ПОРОГ 2 не менее 3 ПДК р.з. |  | Открытая площадка | В помещении
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м7 | Пороги срабатывания сигн, реле | Под заказ (уточнить какие) |  |  |  | 1 ПДК р.з. (По умолчанию) | Под заказ (уточнить какие)
| Выходные сигналы: 4-20 мА | Требуется по каждому веществу (4) |  |  |  | Требуется по каждому веществу (4) | Не требуется
| Выходные сигналы: реле "Сухие контакты" |  |  |  |  | Реле 1 (ПОРОГ 1 по любому из в-в) (по умолчанию) | реле 1 (ПОРОГ 1 по любому из в-в) реле 2 (ПОРОГ 2 по любому из в-в) | реле 1 для каждого вещества - при превышении ПОРОГА 1 (4реле) | 2 реле для каждого из веществ - при превышении ПОРОГА 1, ПОРОГА 2 (8реле)
| Выходные сигналы: RS-485 (Общее) |  |  |  |  | Требуется | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м13 | Дополнительное оборудование | 3 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓ | Уточнить кабельный ввод |  | 5 КОЛ-ВО ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
| Способ размещения газоанализатора | Шкаф ЩГК с СЗО |  |  |  | Термостат ТС-1 на стойке с козырьком |  |  |  | ТС-1*: На стойке с козырьком | на стойке без | тепло: стойка с распределительной коробкой*, СЗО | Стандартный (настенный, кронштейн) | Термостат ТС-1 на стойке с козырьком | Термостат ТС-1 на стойке | Стойка СТМГ с распред.коробкой и СЗО | Шкаф ЩГК с СЗО | Настенный монтаж
[6 empty] | 220В (по умолчанию) | 24В
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м15 | Комплект отбора пробы (рекомендовано для веществ тяжелее воздуха) |  |  |  |  | шланг ПВД (до 7м), пробозаборная воронка | шланг ПВД (до 7м) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м16 | комплект для проведения ПНР | УПР (устройство проверки работоспособности) |  |  |  | УПР (устройство проверки работоспособности) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м17 | вторичный блок сбора данных (устанавливается вне взрывоопасной зоны) | Блок информационный БИ-2 (вх.сигн: RS485, 4-20 mA; вых.сигн: RS485; Ethernet; реле) |  |  |  | Блок информационный БИ-2 (вх.сигн: RS485, 4-20 mA; вых.сигн: RS485; Ethernet; реле) | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м18 | запасная хим кассета (реккомендуется в случае возможных частых первышениях ПДК) |  |  |  |  | Требуется | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м19 | комплект для подключения к ПК |  |  |  |  | ПО для работы с газоаналитической системой | Не требуется
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м20 | Внешняя свето-звуковая сигнализация
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м22 | Требуется ли шильд с позиционым обозначением?
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м23 | Требуется ли расширение системы датчиками разлива СР-4?
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м24
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м25
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м26 | Информация о проекте | 6 ЗАПОЛНИТЬ↓↓↓
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м27 | Покупатель
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м28 | Конечный заказчик
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м29 | Объект
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м30 | Статус проекта
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м31 | Контактное лицо
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м32 | Телефон
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м33 | e-mail
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м34
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м35
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м36
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м37
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м38
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м39
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м40
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м41
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м42
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м43

## ИНСТРУКЦИЯ
1. Нажать кнопку "Разрешить редактирование"
2. Нажать кнопку "Включить содержимое"
3. Перейти на лист "Соответствие модификациям"
4. В первой строке выбрать вещество (для удобства можно ввести часть названия)
5. Из выпадающего списка выбрать нужное вещество
После выбора вещества отобразятся подходящие модификации приборов.
Под каждой модификацией указаны особенности исполнения, помогающие определиться с выбором модели.
6. Выбрать наиболее подходящую модификацию и перейти на опросный лист модификации
7. В первой строке выбрать вещество (для удобства можно ввести часть названия)
8. Заполнить опросный лист (основные требования и дополнительное оборудование)
9. Заполнить количество
10. Заполнить информацию о проекте
11. Ненужные опросные листы можно скрыть или удалить

## Данные2 (hidden)
Nazvanie pribora | Арт0 | Диапазон измерений | А/Р/АР | Х/Д |  |  | МВИ А | МВИ Р | МВИ АР | Тип номенкл. | А | Р | АР | АEx | РEx | АРEx | РБ | Название вещества | Дож | Пусто2 | Пусто3 | Пусто4 | Пусто5 | Формула | ПДК | Товар | МВИ ПВ | М/С | СExД/СExХ | Стационарные исполнения | ГАНК-4С | ГАНК-4М | Артикул (С/Мд) | Арт.Мприн | Сex | ТИП Д для Сex | Артикул | Фex | СР-4
Р : Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) 1 - 40 мг/м3 | 20012 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | [5 empty] | NO2 | 2 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | 102001 | 1020012 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | Д | 1026001 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Азота диоксид (оксид азота (IV)) (Р) | Нет
Р : Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20022 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | [5 empty] | NO | 5 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | 102002 | 1020022 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | Д | 1026002 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Азота оксид (оксид азота (II)) (Р) | Нет
Р : Азота оксиды (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20032 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Азота оксиды (Р) | [5 empty] | NOx | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Азота оксиды (Р) | 102003 | 1020032 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Азота оксиды (Р) | Д | 1026003 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Азота оксиды (Р) | Нет
Р : Кислота азотная (Р) 1 - 40 мг/м3 | 20042 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Кислота азотная (Р) | [5 empty] | HNO3 | 2 |  | Да | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Кислота азотная (Р) | Нет | 102004 | 1020042 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Кислота азотная (Р) | Х | 1026004 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Кислота азотная (Р) | Да
Р : Амины алифатические (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 20052 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Амины алифатические (Р) | [5 empty] | С15-С20 | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Амины алифатические (Р) | 102005 | 1020052 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Амины алифатические (Р) | Д | 1026005 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Амины алифатические (Р) | Нет
Р : Анилин (аминобензол) (Р) 0,05 - 2 мг/м3 | 20062 | 0,05 - 2 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Анилин (аминобензол) (Р) | [5 empty] | С6Н5NН2 | 0.1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Анилин (аминобензол) (Р) | 102006 | 1020062 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Анилин (аминобензол) (Р) | Д | 1026006 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Анилин (аминобензол) (Р) | Нет
Р : 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20072 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | [5 empty] | C2H7NO | 0.5 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | 102007 | 1020072 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | Д | 1026007 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, 2-аминоэтан-1-ол) (Р) | Нет
Р : Аммиак (Р) 10 - 400 мг/м3 | 20082 | 10 - 400 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Аммиак (Р) | [5 empty] | NH3 | 20 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Аммиак (Р) | 102008 | 1020082 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Аммиак (Р) | Д | 1026008 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Аммиак (Р) | Нет
Р : Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20092 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | [5 empty] | C2H3OH | 5 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | 102009 | 1020092 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | Д | 1026009 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Ацетальдегид (этаналь, уксусный альдегид) (Р) | Нет
Р : Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20102 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | [5 empty] | C2H3N | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | 102010 | 1020102 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | Д | 1026010 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Ацетонитрил (уксусной кислоты нитрил) (Р) | Нет
Р : Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20112 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | [6 empty] | 50 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | 102011 | 1020112 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | Д | 1026011 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Аэрозоль краски (по ксилолу) (Р) | Нет
Р : Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20122 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | [5 empty] | C₇H₆O | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | 102012 | 1020122 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | Д | 1026012 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бензальдегид (бензойный альдегид) (Р) | Нет
Р : Бензилацетат (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20132 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бензилацетат (Р) | [5 empty] | С9Н10О2 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бензилацетат (Р) | 102013 | 1020132 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бензилацетат (Р) | Д | 1026013 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бензилацетат (Р) | Нет
Р : Бензин (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 20142 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бензин (Р) | [6 empty] | 100 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бензин (Р) | 102014 | 1020142 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бензин (Р) | Д | 1026014 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бензин (Р) | Нет
Р : Бензол (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20152 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бензол (Р) | [5 empty] | C6H6 | 5 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бензол (Р) | 102015 | 1020152 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бензол (Р) | Д | 1026015 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бензол (Р) | Нет
Р : Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20162 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | [5 empty] | C12H10O · C12H10 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | 102016 | 1020162 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | Д | 1026016 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Динил (смесь дифенила и дефинилового эфира) (Р) | Нет
Р : Бромбензол (Р) 1,5 - 60 мг/м3 | 20172 | 1,5 - 60 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бромбензол (Р) | [5 empty] | С6Н5Вr | 3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бромбензол (Р) | 102017 | 1020172 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бромбензол (Р) | Д | 1026017 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бромбензол (Р) | Нет
Р : 1-Бромгексан (Р) 0,15 - 6 мг/м3 | 20182 | 0,15 - 6 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | 1-Бромгексан (Р) | [5 empty] | C6H13Br | 0.3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1-Бромгексан (Р) | 102018 | 1020182 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1-Бромгексан (Р) | Д | 1026018 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1-Бромгексан (Р) | Нет
Р : Бромметан (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 20192 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бромметан (Р) | [5 empty] | СН3Вr | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бромметан (Р) | 102019 | 1020192 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бромметан (Р) | Д | 1026019 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бромметан (Р) | Нет
Р : Бромфенол (Р) 0,15 - 6 мг/м3 | 20202 | 0,15 - 6 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бромфенол (Р) | [5 empty] | ВrС6Н4ОН | 0.3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бромфенол (Р) | 102020 | 1020202 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бромфенол (Р) | Д | 1026020 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бромфенол (Р) | Нет
Р : Бутадиен (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 20212 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бутадиен (Р) | [5 empty] | С4Н6 | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бутадиен (Р) | 102021 | 1020212 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бутадиен (Р) | Д | 1026021 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бутадиен (Р) | Нет
Р : Бутан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 20222 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бутан (Р) | [5 empty] | С4Н10 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бутан (Р) | 102022 | 1020222 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бутан (Р) | Д | 1026022 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бутан (Р) | Нет
Р : Масляный альдегид (бутаналь) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20232 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | [5 empty] | C4H8O | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | 102023 | 1020232 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | Д | 1026023 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Масляный альдегид (бутаналь) (Р) | Нет
Р : Бутандиол (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20242 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бутандиол (Р) | [5 empty] | С4Н8(ОН)2 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бутандиол (Р) | 102024 | 1020242 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бутандиол (Р) | Д | 1026024 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бутандиол (Р) | Нет
Р : Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20252 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | [5 empty] | C4H9OH | 10 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | 102025 | 1020252 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | Д | 1026025 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бутанол (бутан-1-ол, 1-бутанол, бутиловый спирт) (Р) | Нет
Р : Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20262 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) | [5 empty] | C4H10O | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) | 102026 | 1020262 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) | Д | 1026026 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Изобутанол (бутан-2-ол, 2-метилпропанол-1) (Р) | Нет
Р : Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) 100 - 4000 мг/м3 | 20272 | 100 - 4000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | [5 empty] | C4H8O | 200 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | 102027 | 1020272 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | Д | 1026027 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилэтилкетон Бутанон-2 (Р) | Нет
Р : Диэтилсульфид (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20282 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диэтилсульфид (Р) | [5 empty] | С4Н10S | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диэтилсульфид (Р) | 102028 | 1020282 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диэтилсульфид (Р) | Д | 1026028 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диэтилсульфид (Р) | Нет
Р : Бутилакрилат (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20292 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бутилакрилат (Р) | [5 empty] | C7H12O2 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бутилакрилат (Р) | 102029 | 1020292 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бутилакрилат (Р) | Д | 1026029 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бутилакрилат (Р) | Нет
Р : Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20302 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | [5 empty] | C6H12O2 | 50 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | 102030 | 1020302 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | Д | 1026030 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бутилацетат (уксусный кислоты бутиловый эфир) (Р) | Нет
Р : Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 20312 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | [5 empty] | С4Н8 | 100 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | 102031 | 1020312 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | Д | 1026031 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бутилен (2-метилпроп-1-ен, бут-1-ен) (Р) | Нет
Р : Природный газ в пересчете на метан (Р) 3500 - 35000 мг/м3 | 20322 | 3500 - 35000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Природный газ в пересчете на метан (Р) | [6 empty] | 7000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Природный газ в пересчете на метан (Р) | 102032 | 1020322 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Природный газ в пересчете на метан (Р) | Д | 1026032 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Природный газ в пересчете на метан (Р) | Нет
Р : Топливный газ в пересчете на пропан (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 20332 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Топливный газ в пересчете на пропан (Р) | [6 empty] | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Топливный газ в пересчете на пропан (Р) | 102033 | 1020332 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Топливный газ в пересчете на пропан (Р) | Д | 1026033 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Топливный газ в пересчете на пропан (Р) | Нет
Р : Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20342 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | [5 empty] | С6Н11NО | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | 102034 | 1020342 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | Д | 1026034 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Капролактам (Гексагидро-2Н-азепин-2-он) (Р) | Нет
Р : Гексан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 20352 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Гексан (Р) | [5 empty] | C6H14 | 300 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гексан (Р) | 102035 | 1020352 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гексан (Р) | Д | 1026035 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гексан (Р) | Нет
Р : Гексан-1-ол (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20362 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Гексан-1-ол (Р) | [5 empty] | С6Н13ОН | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гексан-1-ол (Р) | 102036 | 1020362 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гексан-1-ол (Р) | Д | 1026036 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гексан-1-ол (Р) | Нет
Р : Гептан в пересчете на гексан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 20372 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Гептан в пересчете на гексан (Р) | [5 empty] | С7Н16 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гептан в пересчете на гексан (Р) | 102037 | 1020372 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гептан в пересчете на гексан (Р) | Д | 1026037 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гептан в пересчете на гексан (Р) | Нет
Р : Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20382 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | [5 empty] | С7Н15ОН | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | 102038 | 1020382 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Д | 1026038 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гептан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Нет
Р : Гидразин (Р) 0,05 - 2 мг/м3 | 20392 | 0,05 - 2 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Гидразин (Р) | [5 empty] | N2H4 | 0.1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Гидразин (Р) | Нет | 102039 | 1020392 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Гидразин (Р) | Х | 1026039 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Гидразин (Р) | Нет
Р : Гидроксибензол (фенол) (Р) 0,15 - 6 мг/м3 | 20402 | 0,15 - 6 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Гидроксибензол (фенол) (Р) | [5 empty] | C6H5OH | 0.3 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гидроксибензол (фенол) (Р) | 102040 | 1020402 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гидроксибензол (фенол) (Р) | Д | 1026040 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гидроксибензол (фенол) (Р) | Нет
Р : Крезолы (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20412 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Крезолы (Р) | [5 empty] | С7Н8О | 0.5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Крезолы (Р) | 102041 | 1020412 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Крезолы (Р) | Д | 1026041 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Крезолы (Р) | Нет
Р : Гидрофторид (фтороводород) (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20422 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Гидрофторид (фтороводород) (Р) | [5 empty] | HF | 0.5 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гидрофторид (фтороводород) (Р) | 102042 | 1020422 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гидрофторид (фтороводород) (Р) | Д | 1026042 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гидрофторид (фтороводород) (Р) | Нет
Р : Гидрохлорид (хлороводород) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20432 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | [5 empty] | HCl | 5 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | 102043 | 1020432 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | Д | 1026043 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гидрохлорид (хлороводород) (Р) | Да
Р : Этилендиамин (Р) 1 - 40 мг/м3 | 20442 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Этилендиамин (Р) | [5 empty] | C2H8N2 | 2 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этилендиамин (Р) | 102044 | 1020442 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этилендиамин (Р) | Д | 1026044 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этилендиамин (Р) | Нет
Р : Дибутилфталат (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20452 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Дибутилфталат (Р) | [5 empty] | C16H22O4 | 0.5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дибутилфталат (Р) | 102045 | 1020452 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дибутилфталат (Р) | Д | 1026045 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дибутилфталат (Р) | Нет
Р : Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20462 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | [5 empty] | H2S | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | 102046 | 1020462 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | Д | 1026046 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дигидросульфид (сероводород, сульфид водорода) (Р) | Нет
Р : Дизельное топливо (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 20482 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Дизельное топливо (Р) | [6 empty] | 300 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дизельное топливо (Р) | 102048 | 1020482 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дизельное топливо (Р) | Д | 1026048 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дизельное топливо (Р) | Нет
Р : Диметиламин (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 20492 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Диметиламин (Р) | [5 empty] | C2H7N | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диметиламин (Р) | 102049 | 1020492 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диметиламин (Р) | Д | 1026049 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диметиламин (Р) | Нет
Р : Диметилсульфид (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20522 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диметилсульфид (Р) | [5 empty] | С2Н6S | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диметилсульфид (Р) | 102052 | 1020522 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диметилсульфид (Р) | Д | 1026052 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диметилсульфид (Р) | Нет
Р : Диметилсульфоксид (Р) 10 - 400 мг/м3 | 20532 | 10 - 400 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диметилсульфоксид (Р) | [5 empty] | (СН3)2 SO | 20 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диметилсульфоксид (Р) | 102053 | 1020532 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диметилсульфоксид (Р) | Д | 1026053 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диметилсульфоксид (Р) | Нет
Р : N-N-Диметилформамид (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20542 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | N-N-Диметилформамид (Р) | [5 empty] | С3Н7ON | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: N-N-Диметилформамид (Р) | 102054 | 1020542 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: N-N-Диметилформамид (Р) | Д | 1026054 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: N-N-Диметилформамид (Р) | Нет
Р : Ксилидины (Р) 1,5 - 60 мг/м3 | 20552 | 1,5 - 60 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Ксилидины (Р) | [5 empty] | C8H11N | 3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Ксилидины (Р) | 102055 | 1020552 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Ксилидины (Р) | Д | 1026055 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Ксилидины (Р) | Нет
Р : Диметилфталат (Р) 0,15 - 6 мг/м3 | 20562 | 0,15 - 6 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диметилфталат (Р) | [5 empty] | C10H10O4 | 0.3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диметилфталат (Р) | 102056 | 1020562 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диметилфталат (Р) | Д | 1026056 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диметилфталат (Р) | Нет
Р : Ксилол (диметилбензол) (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20572 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Ксилол (диметилбензол) (Р) | [5 empty] | C8H10 | 50 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Ксилол (диметилбензол) (Р) | 102057 | 1020572 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Ксилол (диметилбензол) (Р) | Д | 1026057 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Ксилол (диметилбензол) (Р) | Нет
Р : Метилаль (диметоксиметан) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20592 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилаль (диметоксиметан) (Р) | [5 empty] | CH2(OCH3)2 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилаль (диметоксиметан) (Р) | 102059 | 1020592 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилаль (диметоксиметан) (Р) | Д | 1026059 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилаль (диметоксиметан) (Р) | Нет
Р : Диоктилфталат (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 20612 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диоктилфталат (Р) | [5 empty] | C₁₆H₂₂O₄ | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диоктилфталат (Р) | 102061 | 1020612 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диоктилфталат (Р) | Д | 1026061 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диоктилфталат (Р) | Нет
Р : Дихлорметан (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20622 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Дихлорметан (Р) | [5 empty] | СН2Cl2 | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дихлорметан (Р) | 102062 | 1020622 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дихлорметан (Р) | Д | 1026062 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дихлорметан (Р) | Нет
Р : 1,2-Дихлорэтан (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20632 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | 1,2-Дихлорэтан (Р) | [5 empty] | C2H4Cl2 | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1,2-Дихлорэтан (Р) | 102063 | 1020632 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1,2-Дихлорэтан (Р) | Д | 1026063 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1,2-Дихлорэтан (Р) | Нет
Р : Дихлорэтилен (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20642 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Дихлорэтилен (Р) | [5 empty] | С2Н2Cl2 | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дихлорэтилен (Р) | 102064 | 1020642 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дихлорэтилен (Р) | Д | 1026064 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дихлорэтилен (Р) | Нет
Р : Диэтиламин (Р) 15 - 600 мг/м3 | 20652 | 15 - 600 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Диэтиламин (Р) | [5 empty] | C4H11N | 30 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диэтиламин (Р) | 102065 | 1020652 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диэтиламин (Р) | Д | 1026065 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диэтиламин (Р) | Нет
Р : Диэтилбензол (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20662 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диэтилбензол (Р) | [5 empty] | С10Н14 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диэтилбензол (Р) | 102066 | 1020662 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диэтилбензол (Р) | Д | 1026066 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диэтилбензол (Р) | Нет
Р : Диэтилфталат (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20672 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диэтилфталат (Р) | [5 empty] | C12H14O4 | 0.5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диэтилфталат (Р) | 102067 | 1020672 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диэтилфталат (Р) | Д | 1026067 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диэтилфталат (Р) | Нет
Р : Ди-Железо триоксид (Р) 3 - 120 мг/м3 | 20682 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р10 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Ди-Железо триоксид (Р) | [5 empty] | Fe2О3 | 6 |  | Да | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Ди-Железо триоксид (Р) | Нет | 102068 | 1020682 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Ди-Железо триоксид (Р) | Х | 1026068 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Ди-Железо триоксид (Р) | Нет
Р : Зола (угольная) (Р) 2 - 80 мг/м3 | 20692 | 2 - 80 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Зола (угольная) (Р) | [6 empty] | 4 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Зола (угольная) (Р) | Нет | 102069 | 1020692 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Зола (угольная) (Р) | Х | 1026069 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Зола (угольная) (Р) | Нет
Р : Изобутан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 20702 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Изобутан (Р) | [5 empty] | С4Н10 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Изобутан (Р) | 102070 | 1020702 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Изобутан (Р) | Д | 1026070 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Изобутан (Р) | Нет
Р : Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20712 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (Р) | [5 empty] | C9H12 | 50 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (Р) | 102071 | 1020712 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (Р) | Д | 1026071 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Изопропилбензол (1-метилэтил-бензол, кумол, 2-фенилпропан) (Р) | Нет
Р : Канифоль (Р) 2 - 80 мг/м3 | 20722 | 2 - 80 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Канифоль (Р) | [5 empty] | Канифоль | 4 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Канифоль (Р) | 102072 | 1020722 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Канифоль (Р) | Д | 1026072 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Канифоль (Р) | Нет
Р : Керосин (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 20732 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Керосин (Р) | [6 empty] | 300 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Керосин (Р) | 102073 | 1020732 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Керосин (Р) | Д | 1026073 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Керосин (Р) | Нет
АР : Кислород (АР) 0,2% об. - 30% об. | 20743 | 0,2% об. - 30% об. | АР | Д |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Нет | Д | Нет | Нет | Д | Д | Кислород (АР) | [5 empty] | О2 | 18% |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Кислород |  |  | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Кислород (АР) | Д | 1026074.1 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Кислород (АР) | Нет
Р : Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) (Р) 0,1 - 4 мг/м3 | 20752 | 0,1 - 4 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р13 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) (Р) | [5 empty] | Mn (до 20%) | 0.2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) (Р) | Нет | 102075 | 1020752 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) (Р) | Х | 1026075 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) (Р) | Нет
Р : Масло минеральное (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20762 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Масло минеральное (Р) | [6 empty] | 5 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Масло минеральное (Р) | 102076 | 1020762 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Масло минеральное (Р) | Д | 1026076 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Масло минеральное (Р) | Нет
Р : Медь (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20772 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р10 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Медь (Р) | [5 empty] | Сu | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Медь (Р) | Нет | 102077 | 1020772 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Медь (Р) | Х | 1026077 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Медь (Р) | Нет
Р : Метакриловая кислота (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20782 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метакриловая кислота (Р) | [5 empty] | C4H6O2 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метакриловая кислота (Р) | 102078 | 1020782 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метакриловая кислота (Р) | Д | 1026078 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метакриловая кислота (Р) | Нет
Р : Метан (Р) 3500 - 35000 мг/м3 | 20792 | 3500 - 35000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метан (Р) | [5 empty] | СН4 | 7000 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метан (Р) | 102079 | 1020792 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метан (Р) | Д | 1026079 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метан (Р) | Нет
Р : Кислота муравьиная (метановая кислота) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 20802 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Кислота муравьиная (метановая кислота) (Р) | [5 empty] | CH2O2 | 1 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Кислота муравьиная (метановая кислота) (Р) | 102080 | 1020802 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Кислота муравьиная (метановая кислота) (Р) | Д | 1026080 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Кислота муравьиная (метановая кислота) (Р) | Да
Р : Метанол (метиловый спирт) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20812 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метанол (метиловый спирт) (Р) | [5 empty] | CH3OH | 5 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метанол (метиловый спирт) (Р) | 102081 | 1020812 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метанол (метиловый спирт) (Р) | Д | 1026081 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метанол (метиловый спирт) (Р) | Нет
Р : Метантиол (метилмеркаптан) (Р) 0,4 - 16 мг/м3 | 20822 | 0,4 - 16 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Метантиол (метилмеркаптан) (Р) | [5 empty] | CH3SH | 0.8 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метантиол (метилмеркаптан) (Р) | 102082 | 1020822 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метантиол (метилмеркаптан) (Р) | Д | 1026082 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метантиол (метилмеркаптан) (Р) | Нет
Р : Меркаптаны (Р) 0,4 - 16 мг/м3 | 20832 | 0,4 - 16 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Меркаптаны (Р) | [5 empty] | R-SН | 0.8 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Меркаптаны (Р) | 102083 | 1020832 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Меркаптаны (Р) | Д | 1026083 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Меркаптаны (Р) | Нет
Р : Изопрен (Р) 20 - 800 мг/м3 | 20842 | 20 - 800 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Изопрен (Р) | [5 empty] | С5Н8 | 40 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Изопрен (Р) |  |  | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Изопрен (Р) | Д | 1026084 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Изопрен (Р) | Нет
Р : Метилакрилат (метилпроп-2-еноат) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20852 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) | [5 empty] | C4H6O2 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) | 102085 | 1020852 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) | Д | 1026085 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилакрилат (метилпроп-2- еноат) (Р) | Нет
Р : Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 20862 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (Р) | [5 empty] | C5H8O2 | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (Р) | 102086 | 1020862 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (Р) | Д | 1026086 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метилметакрилат, метиловый эфир метакриловой кислоты) (Р) | Нет
Р : Метилацетат (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 20872 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилацетат (Р) | [5 empty] | С3Н6О2 | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилацетат (Р) | 102087 | 1020872 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилацетат (Р) | Д | 1026087 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилацетат (Р) | Нет
Р : Метилбензол (толуол) (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20882 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилбензол (толуол) (Р) | [5 empty] | C7H8 | 50 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилбензол (толуол) (Р) | 102088 | 1020882 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилбензол (толуол) (Р) | Д | 1026088 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилбензол (толуол) (Р) | Нет
Р : Метилхлорид (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20892 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилхлорид (Р) | [5 empty] | СН3Cl | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилхлорид (Р) | 102089 | 1020892 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилхлорид (Р) | Д | 1026089 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилхлорид (Р) | Нет
Р : Метиламин (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 20902 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Метиламин (Р) | [5 empty] | СН3NН2 | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метиламин (Р) | 102090 | 1020902 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метиламин (Р) | Д | 1026090 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метиламин (Р) | Нет
Р : Этилтолуол (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 20912 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этилтолуол (Р) | [5 empty] | С9Н12 | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этилтолуол (Р) | 102091 | 1020912 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этилтолуол (Р) | Д | 1026091 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этилтолуол (Р) | Нет
Р : Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20922 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) (Р) | [5 empty] | NaOH, KOH | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) (Р) | Нет | 102092 | 1020922 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) (Р) | Х | 1026092 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Щелочь (гидроокись натрия, гидроокись калия) (Р) | Да
Р : Нафталин (Р) 10 - 400 мг/м3 | 20932 | 10 - 400 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Нафталин (Р) | [5 empty] | C10H8 | 20 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Нафталин (Р) | 102093 | 1020932 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Нафталин (Р) | Д | 1026093 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Нафталин (Р) | Нет
Р : Нефрас (гептановая фракция) (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 20942 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Нефрас (гептановая фракция) (Р) | [6 empty] | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Нефрас (гептановая фракция) (Р) | 102094 | 1020942 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Нефрас (гептановая фракция) (Р) | Д | 1026094 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Нефрас (гептановая фракция) (Р) | Нет
Р : Никель и соединения (Р) 0,025 - 1 мг/м3 | 20952 | 0,025 - 1 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Никель и соединения (Р) | [5 empty] | NiО, Ni2О3 | 0.05 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Никель и соединения (Р) | Нет | 102095 | 1020952 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Никель и соединения (Р) | Х | 1026095 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Никель и соединения (Р) | Нет
Р : Нитробензол (Р) 1,5 - 60 мг/м3 | 20962 | 1,5 - 60 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Нитробензол (Р) | [5 empty] | С6Н5NО2 | 3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Нитробензол (Р) | 102096 | 1020962 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Нитробензол (Р) | Д | 1026096 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Нитробензол (Р) | Нет
Р : Нитрометан (Р) 15 - 600 мг/м3 | 20972 | 15 - 600 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Нитрометан (Р) | [5 empty] | СН3NО2 | 30 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Нитрометан (Р) | 102097 | 1020972 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Нитрометан (Р) | Д | 1026097 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Нитрометан (Р) | Нет
Р : Нитроэтан по нитрометану (Р) 15 - 600 мг/м3 | 20982 | 15 - 600 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Нитроэтан по нитрометану (Р) | [5 empty] | С2Н5NО2 | 30 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Нитроэтан по нитрометану (Р) | 102098 | 1020982 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Нитроэтан по нитрометану (Р) | Д | 1026098 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Нитроэтан по нитрометану (Р) | Нет
Р : Нитропропан по нитрометану (Р) 15 - 600 мг/м3 | 20992 | 15 - 600 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Нитропропан по нитрометану (Р) | [5 empty] | С3Н7NО2 | 30 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Нитропропан по нитрометану (Р) | 102099 | 1020992 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Нитропропан по нитрометану (Р) | Д | 1026099 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Нитропропан по нитрометану (Р) | Нет
Р : Озон (трикислород) (Р) 0,05 - 2 мг/м3 | 21002 | 0,05 - 2 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Озон (трикислород) (Р) | [5 empty] | O3 | 0.1 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Озон (трикислород) (Р) | 102100 | 1021002 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Озон (трикислород) (Р) | Д | 1026100 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Озон (трикислород) (Р) | Нет
Р : Диизопропиловый эфир (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 21012 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диизопропиловый эфир (Р) | [5 empty] | C5H12O2 | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диизопропиловый эфир (Р) | 102101 | 1021012 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диизопропиловый эфир (Р) | Д | 1026101 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диизопропиловый эфир (Р) | Нет
Р : Диметиловый эфир (Р) 150 - 4000 мг/м3 | 21022 | 150 - 4000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диметиловый эфир (Р) | [5 empty] | C2H6O | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диметиловый эфир (Р) | 102102 | 1021022 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диметиловый эфир (Р) | Д | 1026102 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диметиловый эфир (Р) | Нет
Р : Диэтиленгликоль (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21032 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диэтиленгликоль (Р) | [5 empty] | (С2Н4ОН)2О | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диэтиленгликоль (Р) | 102103 | 1021032 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диэтиленгликоль (Р) | Д | 1026103 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диэтиленгликоль (Р) | Нет
Р : Оксид алюминия (Р) 1 - 40 мг/м3 | 21042 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксид алюминия (Р) | [5 empty] | Al2O3 | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксид алюминия (Р) | Нет | 102104 | 1021042 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксид алюминия (Р) | Х | 1026104 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксид алюминия (Р) | Нет
Р : Оксиды железа (в сварочном аэрозоле) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 21052 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксиды железа (в сварочном аэрозоле) (Р) | [5 empty] | FexOy | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксиды железа (в сварочном аэрозоле) (Р) | Нет | 102105 | 1021052 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксиды железа (в сварочном аэрозоле) (Р) | Х | 1026105 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксиды железа (в сварочном аэрозоле) (Р) | Нет
Р : Оксиды марганца (Р) 0,15 - 6 мг/м3 | 21062 | 0,15 - 6 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксиды марганца (Р) | [5 empty] | MnxОy | 0.3 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксиды марганца (Р) | Нет | 102106 | 1021062 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксиды марганца (Р) | Х | 1026106 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксиды марганца (Р) | Нет
Р : Оксид меди (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 21072 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксид меди (Р) | [5 empty] | CuO | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксид меди (Р) | Нет | 102107 | 1021072 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксид меди (Р) | Х | 1026107 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксид меди (Р) | Нет
Р : Оксиды никеля (Р) 0,025 - 1 мг/м3 | 21082 | 0,025 - 1 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксиды никеля (Р) | [5 empty] | NixOy | 0.05 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксиды никеля (Р) | Нет | 102108 | 1021082 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксиды никеля (Р) | Х | 1026108 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксиды никеля (Р) | Нет
Р : Оксиды хрома (в сварочном аэрозоле) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 21092 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксиды хрома (в сварочном аэрозоле) (Р) | [5 empty] | CrxOy | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксиды хрома (в сварочном аэрозоле) (Р) | Нет | 102109 | 1021092 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксиды хрома (в сварочном аэрозоле) (Р) | Х | 1026109 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксиды хрома (в сварочном аэрозоле) (Р) | Нет
Р : Оксид цинка (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 21102 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксид цинка (Р) | [5 empty] | ZnO | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксид цинка (Р) | Нет | 102110 | 1021102 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксид цинка (Р) | Х | 1026110 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксид цинка (Р) | Нет
Р : Кислота ортофосфорная (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 21112 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Кислота ортофосфорная (Р) | [5 empty] | H3PO4 | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Кислота ортофосфорная (Р) | Нет | 102111 | 1021112 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Кислота ортофосфорная (Р) | Х | 1026111 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Кислота ортофосфорная (Р) | Да
Р : Пентан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 21122 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пентан (Р) | [5 empty] | С5Н12 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пентан (Р) | 102112 | 1021122 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пентан (Р) | Д | 1026112 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пентан (Р) | Нет
Р : Глутаровый альдегид (пентандиаль) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 21132 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Глутаровый альдегид (пентандиаль) (Р) | [5 empty] | C5H8O2 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Глутаровый альдегид (пентандиаль) (Р) | 102113 | 1021132 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Глутаровый альдегид (пентандиаль) (Р) | Д | 1026113 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Глутаровый альдегид (пентандиаль) (Р) | Нет
Р : Пентан-1-ол (спирт амиловый) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21142 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пентан-1-ол (спирт амиловый) (Р) | [5 empty] | С5H11OH | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пентан-1-ол (спирт амиловый) (Р) | 102114 | 1021142 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пентан-1-ол (спирт амиловый) (Р) | Д | 1026114 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пентан-1-ол (спирт амиловый) (Р) | Нет
Р : Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 21152 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) | [5 empty] | С4Н10N2 | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) | 102115 | 1021152 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) | Д | 1026115 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диэтилендиамин (пиперазин) (Р) | Нет
Р : Пиридин (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 21162 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пиридин (Р) | [5 empty] | С5Н5N | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пиридин (Р) | 102116 | 1021162 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пиридин (Р) | Д | 1026116 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пиридин (Р) | Нет
Р : Пропан (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 21172 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пропан (Р) | [5 empty] | С3Н8 | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пропан (Р) | 102117 | 1021172 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пропан (Р) | Д | 1026117 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пропан (Р) | Нет
Р : Пропан-1-ол (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21182 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пропан-1-ол (Р) | [5 empty] | С3Н7ОН | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пропан-1-ол (Р) | 102118 | 1021182 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пропан-1-ол (Р) | Д | 1026118 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пропан-1-ол (Р) | Нет
Р : Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21192 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (Р) | [5 empty] | C3H8O | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (Р) | 102119 | 1021192 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (Р) | Д | 1026119 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пропан-2-ол (изопропанол, изопропиловый спирт) (Р) | Нет
Р : Ацетон (пропан-2он) (Р) 100 - 4000 мг/м3 | 21202 | 100 - 4000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Ацетон (пропан-2он) (Р) | [5 empty] | C3H6O | 200 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Ацетон (пропан-2он) (Р) |  |  | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Ацетон (пропан-2он) (Р) | Д | 1026120 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Ацетон (пропан-2он) (Р) | Нет
Р : Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 21212 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (Р) | [5 empty] | C3H3N | 0.5 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (Р) | 102121 | 1021212 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (Р) | Д | 1026121 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) (Р) | Нет
Р : Акролеин (проп-2ен-1-аль) (Р) 0,1 - 4 мг/м3 | 21222 | 0,1 - 4 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Акролеин (проп-2ен-1-аль) (Р) | [5 empty] | C3H4O | 0.2 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Акролеин (проп-2ен-1-аль) (Р) | 102122 | 1021222 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Акролеин (проп-2ен-1-аль) (Р) | Д | 1026122 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Акролеин (проп-2ен-1-аль) (Р) | Нет
Р : Кислота акриловая (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 21232 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Кислота акриловая (Р) | [5 empty] | C3H4O2 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Кислота акриловая (Р) | 102123 | 1021232 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Кислота акриловая (Р) | Д | 1026123 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Кислота акриловая (Р) | Нет
Р : Пропен (пропилен) (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 21242 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пропен (пропилен) (Р) | [5 empty] | С3H6 | 50 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пропен (пропилен) (Р) | 102124 | 1021242 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пропен (пропилен) (Р) | Д | 1026124 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пропен (пропилен) (Р) | Нет
Р : Пыль (бумажная) (Р) 1 - 40 мг/м3 | 21252 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (бумажная) (Р) | [6 empty] | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (бумажная) (Р) | Нет | 102125 | 1021252 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (бумажная) (Р) | Х | 1026125 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (бумажная) (Р) | Нет
Р : Пыль (взвешенные вещества) (Р) 1 - 40 мг/м3 | 21272 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (взвешенные вещества) (Р) | [6 empty] | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (взвешенные вещества) (Р) | Нет | 102127 | 1021272 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (взвешенные вещества) (Р) | Х | 1026127 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (взвешенные вещества) (Р) | Нет
Р : Пыль (10 %>SiO2>2 %) (Р) 2 - 80 мг/м3 | 21282 | 2 - 80 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (10 %>SiO2>2 %) (Р) | [6 empty] | 4 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (10 %>SiO2>2 %) (Р) | Нет | 102128 | 1021282 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (10 %>SiO2>2 %) (Р) | Х | 1026128 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (10 %>SiO2>2 %) (Р) | Нет
Р : Пыль (20 %>SiO2>10 %) (Р) 1 - 40 мг/м3 | 21292 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (20 %>SiO2>10 %) (Р) | [6 empty] | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (20 %>SiO2>10 %) (Р) | Нет | 102129 | 1021292 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (20 %>SiO2>10 %) (Р) | Х | 1026129 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (20 %>SiO2>10 %) (Р) | Нет
Р : Пыль (70 %>SiO2>20 %) (Р) 1 - 40 мг/м3 | 21302 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (70 %>SiO2>20 %) (Р) | [6 empty] | 2 |  | Да | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (70 %>SiO2>20 %) (Р) | Нет | 102130 | 1021302 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (70 %>SiO2>20 %) (Р) | Х | 1026130 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (70 %>SiO2>20 %) (Р) | Нет
Р : Пыль (SiO2<2%) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 21312 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (SiO2<2%) (Р) | [6 empty] | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (SiO2<2%) (Р) | Нет | 102131 | 1021312 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (SiO2<2%) (Р) | Х | 1026131 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (SiO2<2%) (Р) | Нет
Р : Пыль (SiO2>70%) (Р) 1 - 40 мг/м3 | 21322 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (SiO2>70%) (Р) | [6 empty] | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (SiO2>70%) (Р) | Нет | 102132 | 1021322 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (SiO2>70%) (Р) | Х | 1026132 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (SiO2>70%) (Р) | Нет
Р : Пыль (доменного шлака) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 21332 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (доменного шлака) (Р) | [6 empty] | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (доменного шлака) (Р) | Нет | 102133 | 1021332 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (доменного шлака) (Р) | Х | 1026133 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (доменного шлака) (Р) | Нет
Р : Пыль (древесная) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 21342 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (древесная) (Р) | [6 empty] | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (древесная) (Р) | Нет | 102134 | 1021342 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (древесная) (Р) | Х | 1026134 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (древесная) (Р) | Нет
Р : Пыль (зерновая) (Р) 2 - 80 мг/м3 | 21352 | 2 - 80 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (зерновая) (Р) | [6 empty] | 4 |  | Да | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (зерновая) (Р) | Нет | 102135 | 1021352 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (зерновая) (Р) | Х | 1026135 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (зерновая) (Р) | Нет
Р : Пыль (мучная) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 21362 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (мучная) (Р) | [6 empty] | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (мучная) (Р) | Нет | 102136 | 1021362 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (мучная) (Р) | Х | 1026136 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (мучная) (Р) | Нет
Р : Пыль (хлопковая) (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 21372 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (хлопковая) (Р) | [6 empty] | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (хлопковая) (Р) | Нет | 102137 | 1021372 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (хлопковая) (Р) | Х | 1026137 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (хлопковая) (Р) | Нет
Р : Пыль (цементная) (Р) 4 - 160 мг/м3 | 21382 | 4 - 160 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р11 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Пыль (цементная) (Р) | [6 empty] | 8 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Пыль (цементная) (Р) | Нет | 102138 | 1021382 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Пыль (цементная) (Р) | Х | 1026138 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Пыль (цементная) (Р) | Нет
Р : Свинец и его неорганические соединения (Р) 0,025 - 1 мг/м3 | 21392 | 0,025 - 1 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р10 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Свинец и его неорганические соединения (Р) | [5 empty] | Pb, PbО, PbО2, Pb3О4 | 0.05 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Свинец и его неорганические соединения (Р) | Нет | 102139 | 1021392 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Свинец и его неорганические соединения (Р) | Х | 1026139 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Свинец и его неорганические соединения (Р) | Нет
Р : Элегаз (сера гексафторид) (Р) 10 - 12000 мг/м3 | 21402 | 10 - 12000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР3 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Элегаз (сера гексафторид) (Р) | [5 empty] | SF6 | 500 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Элегаз (сера гексафторид) (Р) | 102140 | 1021402 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Элегаз (сера гексафторид) (Р) | Д | 1026140 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Элегаз (сера гексафторид) (Р) | Нет
Р : Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21412 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (Р) | [5 empty] | SO2 | 10 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (Р) | 102141 | 1021412 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (Р) | Д | 1026141 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Ангидрид сернистый (сера диоксид, оксид серы (IV)) (Р) | Нет
Р : Кислота серная (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 21422 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Кислота серная (Р) | [5 empty] | H2SO4 | 1 |  | Да | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Кислота серная (Р) | Нет | 102142 | 1021422 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Кислота серная (Р) | Х | 1026142 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Кислота серная (Р) | Да
Р : Сероуглерод (углерод дисульфид, сульфид углерода (IV)) (Р) 1,5 - 60 мг/м3 | 21432 | 1,5 - 60 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Сероуглерод (углерод дисульфид, сульфид углерода (IV)) (Р) | [5 empty] | CS2 | 3 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Сероуглерод (углерод дисульфид, сульфид углерода (IV)) (Р) | 102143 | 1021432 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Сероуглерод (углерод дисульфид, сульфид углерода (IV)) (Р) | Д | 1026143 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Сероуглерод (углерод дисульфид, сульфид углерода (IV)) (Р) | Нет
Р : Скипидар (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 21442 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Скипидар (Р) | [6 empty] | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Скипидар (Р) | 102144 | 1021442 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Скипидар (Р) | Д | 1026144 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Скипидар (Р) | Нет
Р : Сольвент-нафта (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 21452 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Сольвент-нафта (Р) | [6 empty] | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Сольвент-нафта (Р) | 102145 | 1021452 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Сольвент-нафта (Р) | Д | 1026145 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Сольвент-нафта (Р) | Нет
Р : Спирт аллиловый (Р) 1 - 40 мг/м3 | 21462 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Спирт аллиловый (Р) | [5 empty] | С3Н5ОН | 2 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Спирт аллиловый (Р) | 102146 | 1021462 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Спирт аллиловый (Р) | Д | 1026146 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Спирт аллиловый (Р) | Нет
Р : Тетралин (Р) 12 - 400 мг/м3 | 21482 | 12 - 400 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Тетралин (Р) | [5 empty] | С10Н12 | 20 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Тетралин (Р) | 102148 | 1021482 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Тетралин (Р) | Д | 1026148 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Тетралин (Р) | Нет
Р : Тетрахлорэтилен (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21492 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х - ДОЖ |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Х - ДОЖ | Х - ДОЖ | Нет | Нет | Нет | Нет | Тетрахлорэтилен (Р) | .0403 |  |  |  |  | С2Cl4 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Тетрахлорэтилен (Р) | 102149 | 1021492 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Тетрахлорэтилен (Р) | Д | 1026149 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Тетрахлорэтилен (Р) | Нет
Р : Тетрахлорметан (углерод 4-х хлористый, перхлорметан) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21502 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х - ДОЖ | [5 empty] | В-во | Нет | Х - ДОЖ | Х - ДОЖ | Нет | Нет | Нет | Нет | Тетрахлорметан (углерод 4-х хлористый, перхлорметан) (Р) | .0403 |  |  |  |  | CCl4 | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Тетрахлорметан (углерод 4-х хлористый, перхлорметан) (Р) | 102150 | 1021502 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Тетрахлорметан (углерод 4-х хлористый, перхлорметан) (Р) | Д | 1026150 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Тетрахлорметан (углерод 4-х хлористый, перхлорметан) (Р) | Нет
Р : Тиокарбамид (Тиомочевина) (Р) 0,15 - 6 мг/м3 | 21512 | 0,15 - 6 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Тиокарбамид (Тиомочевина) (Р) | [5 empty] | NН2СSNН2 | 0.3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Тиокарбамид (Тиомочевина) (Р) | 102151 | 1021512 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Тиокарбамид (Тиомочевина) (Р) | Д | 1026151 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Тиокарбамид (Тиомочевина) (Р) | Нет
Р : Бромоформ (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 21522 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бромоформ (Р) | [5 empty] | СНВr3 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бромоформ (Р) | 102152 | 1021522 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бромоформ (Р) | Д | 1026152 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бромоформ (Р) | Нет
Р : Трихлорметан (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 21532 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Трихлорметан (Р) | [5 empty] | СНCl3 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трихлорметан (Р) | 102153 | 1021532 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трихлорметан (Р) | Д | 1026153 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трихлорметан (Р) | Нет
Р : Трихлорэтилен (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21542 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х - ДОЖ |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Х - ДОЖ | Х - ДОЖ | Нет | Нет | Нет | Нет | Трихлорэтилен (Р) | .0403 |  |  |  |  | С2НCl3 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трихлорэтилен (Р) | 102154 | 1021542 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трихлорэтилен (Р) | Д | 1026154 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трихлорэтилен (Р) | Нет
Р : Триэтаноламин (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 21552 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Триэтаноламин (Р) | [5 empty] | C6H15NO3 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Триэтаноламин (Р) | 102155 | 1021552 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Триэтаноламин (Р) | Д | 1026155 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Триэтаноламин (Р) | Нет
Р : Триэтиламин (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21562 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Триэтиламин (Р) | [5 empty] | C6H15N | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Триэтиламин (Р) | 102156 | 1021562 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Триэтиламин (Р) | Д | 1026156 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Триэтиламин (Р) | Нет
Р : Уайт-спирит (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 21572 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Уайт-спирит (Р) | [6 empty] | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Уайт-спирит (Р) | 102157 | 1021572 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Уайт-спирит (Р) | Д | 1026157 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Уайт-спирит (Р) | Нет
Р : Углеводороды предельные С1-С5 в пересчете на метан (Р) 3500 - 35000 мг/м3 | 21582 | 3500 - 35000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Углеводороды предельные С1-С5 в пересчете на метан (Р) | [5 empty] | С1-С5 | 7000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Углеводороды предельные С1-С5 в пересчете на метан (Р) | 102158 | 1021582 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Углеводороды предельные С1-С5 в пересчете на метан (Р) | Д | 1026158 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Углеводороды предельные С1-С5 в пересчете на метан (Р) | Нет
Р : Предельные углеводороды С1-С10 в пересчете на гексан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 21592 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Предельные углеводороды С1-С10 в пересчете на гексан (Р) | [5 empty] | С1-С10 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Предельные углеводороды С1-С10 в пересчете на гексан (Р) | 102159 | 1021592 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Предельные углеводороды С1-С10 в пересчете на гексан (Р) | Д | 1026159 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Предельные углеводороды С1-С10 в пересчете на гексан (Р) | Нет
Р : Предельные углеводороды С6-С10 в пересчете на гексан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 21602 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Предельные углеводороды С6-С10 в пересчете на гексан (Р) | [5 empty] | С6-С10 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Предельные углеводороды С6-С10 в пересчете на гексан (Р) | 102160 | 1021602 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Предельные углеводороды С6-С10 в пересчете на гексан (Р) | Д | 1026160 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Предельные углеводороды С6-С10 в пересчете на гексан (Р) | Нет
Р : Углеводороды предельные С12-С19 (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 21612 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Углеводороды предельные С12-С19 (Р) | [5 empty] | С12-С16 | 100 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Углеводороды предельные С12-С19 (Р) | 102161 | 1021612 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Углеводороды предельные С12-С19 (Р) | Д | 1026161 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Углеводороды предельные С12-С19 (Р) | Нет
Р : Углерода диоксид (диоксид углерода) (Р) 4500 - 180000 мг/м3 | 21622 | 4500 - 180000 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Углерода диоксид (диоксид углерода) (Р) | [5 empty] | CO2 | 9000 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Углерода диоксид (диоксид углерода) (Р) | 102162 | 1021622 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Углерода диоксид (диоксид углерода) (Р) | Д | 1026162 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Углерода диоксид (диоксид углерода) (Р) | Нет
Р : Углерод оксид (угарный газ, монооксид углерода) (Р) 10 - 400 мг/м3 | 21632 | 10 - 400 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Углерод оксид (угарный газ, монооксид углерода) (Р) | [5 empty] | СО | 20 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Углерод оксид (угарный газ, монооксид углерода) (Р) | 102163 | 1021632 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Углерод оксид (угарный газ, монооксид углерода) (Р) | Д | 1026163 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Углерод оксид (угарный газ, монооксид углерода) (Р) | Нет
Р : Углерод (сажа) (Р) 2 - 80 мг/м3 | 21642 | 2 - 80 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Углерод (сажа) (Р) | [6 empty] | 4 |  | ОТ | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Углерод (сажа) (Р) | Нет | 102164 | 1021642 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Углерод (сажа) (Р) | Х | 1026164 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Углерод (сажа) (Р) | Нет
Р : Спирт бензиловый (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 21652 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Спирт бензиловый (Р) | [5 empty] | С6Н5СН2ОН | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Спирт бензиловый (Р) | 102165 | 1021652 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Спирт бензиловый (Р) | Д | 1026165 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Спирт бензиловый (Р) | Нет
Р : Ацетофенон (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 21662 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Ацетофенон (Р) | [5 empty] | С8Н8O | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Ацетофенон (Р) | 102166 | 1021662 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Ацетофенон (Р) | Д | 1026166 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Ацетофенон (Р) | Нет
Р : Формальдегид (метаналь) (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 21672 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Формальдегид (метаналь) (Р) | [5 empty] | CH2O | 0.5 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Формальдегид (метаналь) (Р) | 102167 | 1021672 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Формальдегид (метаналь) (Р) | Д | 1026167 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Формальдегид (метаналь) (Р) | Нет
Р : Формамид (Р) 1,5 - 60 мг/м3 | 21682 | 1,5 - 60 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Формамид (Р) | [5 empty] | НСОNН2 | 3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Формамид (Р) | 102168 | 1021682 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Формамид (Р) | Д | 1026168 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Формамид (Р) | Нет
Р : Трифторхлорметан (Фреон 13) (Р) 1500 - 9000 мг/м3 | 21692 | 1500 - 9000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Трифторхлорметан (Фреон 13) (Р) | [5 empty] | CClF3 | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трифторхлорметан (Фреон 13) (Р) | 102169 | 1021692 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трифторхлорметан (Фреон 13) (Р) | Д | 1026169 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трифторхлорметан (Фреон 13) (Р) | Нет
Р : Тетрафторметан (Фреон 14) (Р) 1500 - 8000 мг/м3 | 21702 | 1500 - 8000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Тетрафторметан (Фреон 14) (Р) | [5 empty] | CF4 | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Тетрафторметан (Фреон 14) (Р) | 102170 | 1021702 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Тетрафторметан (Фреон 14) (Р) | Д | 1026170 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Тетрафторметан (Фреон 14) (Р) | Нет
Р : Дихлорфторметан (Фреон 21) (Р) 1500 - 9000 мг/м3 | 21712 | 1500 - 9000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Дихлорфторметан (Фреон 21) (Р) | [5 empty] | СНFCl2 | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дихлорфторметан (Фреон 21) (Р) | 102171 | 1021712 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дихлорфторметан (Фреон 21) (Р) | Д | 1026171 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дихлорфторметан (Фреон 21) (Р) | Нет
Р : Дифторхлорметан (фреон 22) (Р) 1500 - 8000 мг/м3 | 21722 | 1500 - 8000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Дифторхлорметан (фреон 22) (Р) | [5 empty] | CHClF₂ | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дифторхлорметан (фреон 22) (Р) | 102172 | 1021722 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дифторхлорметан (фреон 22) (Р) | Д | 1026172 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дифторхлорметан (фреон 22) (Р) | Нет
Р : Трифторметан (Фреон 23) (Р) 1500 - 6000 мг/м3 | 21732 | 1500 - 6000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Трифторметан (Фреон 23) (Р) | [5 empty] | СНF3 | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трифторметан (Фреон 23) (Р) | 102173 | 1021732 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трифторметан (Фреон 23) (Р) | Д | 1026173 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трифторметан (Фреон 23) (Р) | Нет
Р : 1,1,дихлор- 1-фторэтан (Фреон 141в) (Р) 500 - 10000 мг/м3 | 21742 | 500 - 10000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1,1,дихлор- 1-фторэтан (Фреон 141в) (Р) | [5 empty] | С2FCl2Н3 | 1000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1,1,дихлор- 1-фторэтан (Фреон 141в) (Р) | 102174 | 1021742 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1,1,дихлор- 1-фторэтан (Фреон 141в) (Р) | Д | 1026174 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1,1,дихлор- 1-фторэтан (Фреон 141в) (Р) | Нет
Р : 1,2,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (фреон 113), (Р) 2500 - 16000 мг/м3 | 21752 | 2500 - 16000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1,2,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (фреон 113), (Р) | [5 empty] | C2Cl3F3 | 5000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1,2,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (фреон 113), (Р) | 102175 | 1021752 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1,2,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (фреон 113), (Р) | Д | 1026175 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1,2,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан (фреон 113), (Р) | Нет
Р : 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон 123) (по фреону 113) (Р) 50 - 13000 мг/м3 | 21762 | 50 - 13000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон 123) (по фреону 113) (Р) | [5 empty] | С2F3НCl2 | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон 123) (по фреону 113) (Р) | 102176 | 1021762 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон 123) (по фреону 113) (Р) | Д | 1026176 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1,1,1-трифтор-2.2-дихлорэтан (Фреон 123) (по фреону 113) (Р) | Нет
Р : 1,1,1,2- тетрафторэтан (Фреон 134 а) (Р) 1500 - 9000 мг/м3 | 21772 | 1500 - 9000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1,1,1,2- тетрафторэтан (Фреон 134 а) (Р) | [5 empty] | С2Н2F4 | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1,1,1,2- тетрафторэтан (Фреон 134 а) (Р) | 102177 | 1021772 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1,1,1,2- тетрафторэтан (Фреон 134 а) (Р) | Д | 1026177 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1,1,1,2- тетрафторэтан (Фреон 134 а) (Р) | Нет
Р : Пентафторэтан (Фреон 125) (Р) 1500 - 10000 мг/м3 | 21782 | 1500 - 10000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Пентафторэтан (Фреон 125) (Р) | [5 empty] | С2F5Н | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пентафторэтан (Фреон 125) (Р) | 102178 | 1021782 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пентафторэтан (Фреон 125) (Р) | Д | 1026178 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пентафторэтан (Фреон 125) (Р) | Нет
Р : 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143) (Р) 1500 - 7000 мг/м3 | 21792 | 1500 - 7000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143) (Р) | [5 empty] | С2Н3F3 | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143) (Р) | 102179 | 1021792 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143) (Р) | Д | 1026179 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1,1,1-Трифторэтан (Фреон 143) (Р) | Нет
Р : 1,2 Дибром- 1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 в2) (Р) 500 - 22000 мг/м3 | 21802 | 500 - 22000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 1,2 Дибром- 1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 в2) (Р) | [5 empty] | С2Br2F4 | 1000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1,2 Дибром- 1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 в2) (Р) | 102180 | 1021802 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1,2 Дибром- 1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 в2) (Р) | Д | 1026180 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1,2 Дибром- 1,1,2,2-тетрафторэтан (Фреон 114 в2) (Р) | Нет
Р : Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143а) (Р) 2000 - 8000 мг/м3 | 21812 | 2000 - 8000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143а) (Р) | [6 empty] | 4000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143а) (Р) | 102181 | 1021812 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143а) (Р) | Д | 1026181 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фреон 404а (Смесь фреонов 125, 134а, 143а) (Р) | Нет
Р : Фреон 407а (Смесь фреонов R32, R125, R134a) (Р) 1750 - 8000 мг/м3 | 21822 | 1750 - 8000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Фреон 407а (Смесь фреонов R32, R125, R134a) (Р) | [6 empty] | 3500 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фреон 407а (Смесь фреонов R32, R125, R134a) (Р) | 102182 | 1021822 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фреон 407а (Смесь фреонов R32, R125, R134a) (Р) | Д | 1026182 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фреон 407а (Смесь фреонов R32, R125, R134a) (Р) | Нет
Р : Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) (Р) 2000 - 9000 мг/м3 | 21832 | 2000 - 9000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) (Р) | [6 empty] | 4000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) (Р) | 102183 | 1021832 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) (Р) | Д | 1026183 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фреон 507а (Смесь фреонов 125, 143) (Р) | Нет
Р : Фреон 410а (Смесь фреонов 125,32) (Р) 1500 - 6000 мг/м3 | 21842 | 1500 - 6000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Фреон 410а (Смесь фреонов 125,32) (Р) | [6 empty] | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фреон 410а (Смесь фреонов 125,32) (Р) | 102184 | 1021842 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фреон 410а (Смесь фреонов 125,32) (Р) | Д | 1026184 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фреон 410а (Смесь фреонов 125,32) (Р) | Нет
Р : Фурфурол (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21862 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Фурфурол (Р) | [5 empty] | C5H4O2 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фурфурол (Р) | 102186 | 1021862 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фурфурол (Р) | Д | 1026186 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фурфурол (Р) | Нет
Р : Хлор (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 21872 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Хлор (Р) | [5 empty] | Cl2 | 1 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Хлор (Р) | 102187 | 1021872 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Хлор (Р) | Д | 1026187 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Хлор (Р) | Нет
Р : Хлористый аллил (Р) 0,15 - 6 мг/м3 | 21882 | 0,15 - 6 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Хлористый аллил (Р) | [5 empty] | С3Н5Cl | 0.3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Хлористый аллил (Р) | 102188 | 1021882 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Хлористый аллил (Р) | Д | 1026188 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Хлористый аллил (Р) | Нет
Р : Хлорбензол (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 21892 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Хлорбензол (Р) | [5 empty] | C6H5Cl | 50 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Хлорбензол (Р) | 102189 | 1021892 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Хлорбензол (Р) | Д | 1026189 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Хлорбензол (Р) | Нет
Р : Хлоропрен (Р) 1 - 40 мг/м3 | 21902 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Хлоропрен (Р) | [5 empty] | С4Н5Cl | 2 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Хлоропрен (Р) | 102190 | 1021902 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Хлоропрен (Р) | Д | 1026190 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Хлоропрен (Р) | Нет
Р : Хлортолуол (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21912 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Хлортолуол (Р) | [5 empty] | С7Н7Cl | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Хлортолуол (Р) | 102191 | 1021912 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Хлортолуол (Р) | Д | 1026191 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Хлортолуол (Р) | Нет
Р : (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 21922 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) (Р) | [5 empty] | С3Н5ClО | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) (Р) | 102192 | 1021922 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) (Р) | Д | 1026192 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) (Р) | Нет
Р : Этилхлорид (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 21932 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этилхлорид (Р) | [5 empty] | С2Н5Cl | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этилхлорид (Р) | 102193 | 1021932 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этилхлорид (Р) | Д | 1026193 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этилхлорид (Р) | Нет
Р : 2-Хлорэтанол-1 (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 21942 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | 2-Хлорэтанол-1 (Р) | [5 empty] | С2Н4(ОН)Cl | 0.5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 2-Хлорэтанол-1 (Р) | 102194 | 1021942 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 2-Хлорэтанол-1 (Р) | Д | 1026194 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 2-Хлорэтанол-1 (Р) | Нет
Р : Винилхлорид (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 21952 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х - ДОЖ |  |  |  | Р08 |  | В-во | Нет | Х - ДОЖ | Х - ДОЖ | Нет | Нет | Нет | Нет | Винилхлорид (Р) | .0403 |  |  |  |  | С2Н3Cl | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Винилхлорид (Р) | 102195 | 1021952 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Винилхлорид (Р) | Д | 1026195 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Винилхлорид (Р) | Нет
Р : Ди-Хром триоксид (по хрому (III)) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 21962 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Ди-Хром триоксид (по хрому (III)) (Р) | [5 empty] | Cr2О3 | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Ди-Хром триоксид (по хрому (III)) (Р) | Нет | 102196 | 1021962 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Ди-Хром триоксид (по хрому (III)) (Р) | Х | 1026196 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Ди-Хром триоксид (по хрому (III)) (Р) | Нет
Р : Циклогексанон (Р) 5 - 200 мг/м3 | 21982 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Циклогексанон (Р) | [5 empty] | C6H10O | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Циклогексанон (Р) | 102198 | 1021982 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Циклогексанон (Р) | Д | 1026198 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Циклогексанон (Р) | Нет
Р : Эпоксиэтан (этилена оксид, оксиран) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 22012 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Эпоксиэтан (этилена оксид, оксиран) (Р) | [5 empty] | C2H4O | 1 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Эпоксиэтан (этилена оксид, оксиран) (Р) | 102201 | 1022012 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Эпоксиэтан (этилена оксид, оксиран) (Р) | Д | 1026201 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Эпоксиэтан (этилена оксид, оксиран) (Р) | Нет
Р : Этан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 22022 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этан (Р) | [5 empty] | С2Н6 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этан (Р) | 102202 | 1022022 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этан (Р) | Д | 1026202 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этан (Р) | Нет
Р : Этанол (этиловый спирт) (Р) 500 - 20000 мг/м3 | 22032 | 500 - 20000 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этанол (этиловый спирт) (Р) | [5 empty] | C2H5OH | 1000 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этанол (этиловый спирт) (Р) | 102203 | 1022032 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этанол (этиловый спирт) (Р) | Д | 1026203 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этанол (этиловый спирт) (Р) | Нет
Р : Этиленгликоль (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 22042 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этиленгликоль (Р) | [5 empty] | С2Н4(ОН)2 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этиленгликоль (Р) | 102204 | 1022042 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этиленгликоль (Р) | Д | 1026204 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этиленгликоль (Р) | Нет
Р : Кислота уксусная (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 22052 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Кислота уксусная (Р) | [5 empty] | C2H4O2 | 5 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Кислота уксусная (Р) | 102205 | 1022052 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Кислота уксусная (Р) | Д | 1026205 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Кислота уксусная (Р) | Да
Р : Этилен (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 22062 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этилен (Р) | [5 empty] | С2Н4 | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этилен (Р) | 102206 | 1022062 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этилен (Р) | Д | 1026206 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этилен (Р) | Нет
Р : Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22072 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) (Р) | [5 empty] | C4H6O2 | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) (Р) | 102207 | 1022072 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) (Р) | Д | 1026207 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Винилацетат (этенилацетат, уксусной кислоты виниловый эфир) (Р) | Нет
Р : Этенилбензол (стирол) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22082 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этенилбензол (стирол) (Р) | [5 empty] | C8H8 | 10 |  | Да | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этенилбензол (стирол) (Р) | 102208 | 1022082 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этенилбензол (стирол) (Р) | Д | 1026208 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этенилбензол (стирол) (Р) | Нет
Р : Этиламин (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22092 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р03 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Этиламин (Р) | [5 empty] | C2H7N | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этиламин (Р) | 102209 | 1022092 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этиламин (Р) | Д | 1026209 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этиламин (Р) | Нет
Р : Этилацетат (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 22102 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этилацетат (Р) | [5 empty] | С4Н8О2 | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этилацетат (Р) | 102210 | 1022102 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этилацетат (Р) | Д | 1026210 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этилацетат (Р) | Нет
Р : Этилбензол (Р) 25 - 1000 мг/м3 | 22112 | 25 - 1000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р06 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Этилбензол (Р) | [5 empty] | С8Н10 | 50 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этилбензол (Р) | 102211 | 1022112 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этилбензол (Р) | Д | 1026211 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этилбензол (Р) | Нет
Р : Спирт изооктиловый (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22122 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Спирт изооктиловый (Р) | [5 empty] | С2Н4(ОН)2 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Спирт изооктиловый (Р) | 102212 | 1022122 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Спирт изооктиловый (Р) | Д | 1026212 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Спирт изооктиловый (Р) | Нет
Р : Диэтиловый эфир (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 22132 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р05 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диэтиловый эфир (Р) | [5 empty] | C4H10O | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диэтиловый эфир (Р) | 102213 | 1022132 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диэтиловый эфир (Р) | Д | 1026213 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диэтиловый эфир (Р) | Нет
Р : Этантиол (этилмеркаптан) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 22142 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х | [5 empty] | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Д | Этантиол (этилмеркаптан) (Р) | [5 empty] | C2H5SH | 1 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Этантиол (этилмеркаптан) (Р) | 102214 | 1022142 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Этантиол (этилмеркаптан) (Р) | Д | 1026214 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Этантиол (этилмеркаптан) (Р) | Нет
Р : 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22152 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д | [5 empty] | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (Р) | [5 empty] | C4H10O2 | 10 |  | ОТ | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (Р) | 102215 | 1022152 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (Р) | Д | 1026215 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв) (Р) | Нет
Р : Трихлорфторметан (Фреон 11) (Р) 500 - 9000 мг/м3 | 22172 | 500 - 9000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Трихлорфторметан (Фреон 11) (Р) | [5 empty] | СFCl3 | 1000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трихлорфторметан (Фреон 11) (Р) | 102217 | 1022172 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трихлорфторметан (Фреон 11) (Р) | Д | 1026217 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трихлорфторметан (Фреон 11) (Р) | Нет
Р : Дифтордихлорметан (Фреон 12) (Р) 1500 - 9000 мг/м3 | 22182 | 1500 - 9000 мг/м3 | Р | Д - РБ |  |  |  |  | АР2 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Дифтордихлорметан (Фреон 12) (Р) | [5 empty] | СF2Cl2 | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дифтордихлорметан (Фреон 12) (Р) | 102218 | 1022182 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дифтордихлорметан (Фреон 12) (Р) | Д | 1026218 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дифтордихлорметан (Фреон 12) (Р) | Нет
Р : Изооктан в пересчете на гексан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 22202 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Изооктан в пересчете на гексан (Р) | [5 empty] | С8Н18 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Изооктан в пересчете на гексан (Р) | 102220 | 1022202 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Изооктан в пересчете на гексан (Р) | Д | 1026220 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Изооктан в пересчете на гексан (Р) | Нет
Р : Карбамид (мочевина) (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22212 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Карбамид (мочевина) (Р) | [5 empty] | СН4N2О | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Карбамид (мочевина) (Р) | 102221 | 1022212 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Карбамид (мочевина) (Р) | Д | 1026221 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Карбамид (мочевина) (Р) | Нет
Р : Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20 до 30 %) (Р) 0,05 - 2 мг/м3 | 22242 | 0,05 - 2 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р13 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20 до 30 %) (Р) | [5 empty] | Mn (до 30%) | 0.1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20 до 30 %) (Р) | Нет | 102224 | 1022242 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20 до 30 %) (Р) | Х | 1026224 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием от 20 до 30 %) (Р) | Нет
Р : Марганец сульфат (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 22252 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Марганец сульфат (Р) | [5 empty] | МnSО4 | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Марганец сульфат (Р) | Нет | 102225 | 1022252 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Марганец сульфат (Р) | Х | 1026225 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Марганец сульфат (Р) | Нет
Р : Медь сульфат (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 22262 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Медь сульфат (Р) | [5 empty] | CuSО4 | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Медь сульфат (Р) | Нет | 102226 | 1022262 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Медь сульфат (Р) | Х | 1026226 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Медь сульфат (Р) | Нет
Р : Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 22272 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) (Р) | [5 empty] | АlРO4 | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) (Р) | Нет | 102227 | 1022272 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) (Р) | Х | 1026227 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Алюминий фосфат (алюминий фосфорнокислый) (Р) | Нет
Р : Железа сульфат (Р) 1 - 40 мг/м3 | 22282 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Железа сульфат (Р) | [5 empty] | FeSО4 | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Железа сульфат (Р) | Нет | 102228 | 1022282 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Железа сульфат (Р) | Х | 1026228 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Железа сульфат (Р) | Нет
Р : Железо (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22292 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р10 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Железо (Р) | [5 empty] | Fe | 10 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Железо (Р) | Нет | 102229 | 1022292 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Железо (Р) | Х | 1026229 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Железо (Р) | Нет
Р : Кальций сульфат (Р) 1 - 40 мг/м3 | 22302 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Кальций сульфат (Р) | [5 empty] | СаSО4 | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Кальций сульфат (Р) | Нет | 102230 | 1022302 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Кальций сульфат (Р) | Х | 1026230 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Кальций сульфат (Р) | Нет
Р : Магний сульфат (Р) 1 - 40 мг/м3 | 22312 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Магний сульфат (Р) | [5 empty] | MgSО4 | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Магний сульфат (Р) | Нет | 102231 | 1022312 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Магний сульфат (Р) | Х | 1026231 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Магний сульфат (Р) | Нет
Р : Олово четыреххлористое (Р) 2 - 80 мг/м3 | 22322 | 2 - 80 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Олово четыреххлористое (Р) | [5 empty] | SnCl4 | 4 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Олово четыреххлористое (Р) | Нет | 102232 | 1022322 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Олово четыреххлористое (Р) | Х | 1026232 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Олово четыреххлористое (Р) | Нет
Р : Хром (III) фосфат (Р) 1 - 40 мг/м3 | 22332 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Хром (III) фосфат (Р) | [5 empty] | CrРО4 | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Хром (III) фосфат (Р) | Нет | 102233 | 1022332 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Хром (III) фосфат (Р) | Х | 1026233 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Хром (III) фосфат (Р) | Нет
Р : Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI)) (Р) 0,005 - 0,2 мг/м3 | 22342 | 0,005 - 0,2 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI)) (Р) | [5 empty] | Хромой кислоты соли | 0.01 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI)) (Р) | Нет | 102234 | 1022342 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI)) (Р) | Х | 1026234 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI)) (Р) | Нет
Р : Цинк сульфид (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 22352 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р14 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Цинк сульфид (Р) | [5 empty] | ZnS | 5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Цинк сульфид (Р) | Нет | 102235 | 1022352 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Цинк сульфид (Р) | Х | 1026235 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Цинк сульфид (Р) | Нет
Р : Масло сивушное (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22362 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Масло сивушное (Р) | [5 empty] | Масло сивушное | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Масло сивушное (Р) | 102236 | 1022362 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Масло сивушное (Р) | Д | 1026236 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Масло сивушное (Р) | Нет
Р : Метилбутандиол (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 22372 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилбутандиол (Р) | [5 empty] | С5Н10(ОН)2 | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилбутандиол (Р) | 102237 | 1022372 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилбутандиол (Р) | Д | 1026237 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилбутандиол (Р) | Нет
Р : Октан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22382 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Октан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | [5 empty] | С8Н17ОН | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Октан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | 102238 | 1022382 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Октан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Д | 1026238 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Октан-1-ол по изоамиловому спирту (Р) | Нет
Р : Спирт изоамиловый по изоамиловому спирту (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22392 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Спирт изоамиловый по изоамиловому спирту (Р) | [5 empty] | С5Н11ОН | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Спирт изоамиловый по изоамиловому спирту (Р) | 102239 | 1022392 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Спирт изоамиловый по изоамиловому спирту (Р) | Д | 1026239 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Спирт изоамиловый по изоамиловому спирту (Р) | Нет
Р : Спирт нониловый по изоамиловому спирту (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22402 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р09 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Спирт нониловый по изоамиловому спирту (Р) | [5 empty] | С9Н19ОН | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Спирт нониловый по изоамиловому спирту (Р) | 102240 | 1022402 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Спирт нониловый по изоамиловому спирту (Р) | Д | 1026240 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Спирт нониловый по изоамиловому спирту (Р) | Нет
Р : 6-Аминогексановая кислота (Р) 1 - 40 мг/м3 | 22412 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р04 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | 6-Аминогексановая кислота (Р) | [5 empty] | С6Н13NО2 | 2 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 6-Аминогексановая кислота (Р) | 102241 | 1022412 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 6-Аминогексановая кислота (Р) | Д | 1026241 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 6-Аминогексановая кислота (Р) | Нет
Р : Оксид кальция (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 22422 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксид кальция (Р) | [5 empty] | CaO | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксид кальция (Р) | Нет | 102242 | 1022422 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксид кальция (Р) | Х | 1026242 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксид кальция (Р) | Нет
Р : Оксид магния (Р) 2 - 80 мг/м3 | 22432 | 2 - 80 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксид магния (Р) | [5 empty] | MgO | 4 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксид магния (Р) | Нет | 102243 | 1022432 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксид магния (Р) | Х | 1026243 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксид магния (Р) | Нет
Р : Оксид олова (Р) 0,1 - 4 мг/м3 | 22442 | 0,1 - 4 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксид олова (Р) | [5 empty] | SnO2 | 0.2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксид олова (Р) | Нет | 102244 | 1022442 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксид олова (Р) | Х | 1026244 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксид олова (Р) | Нет
Р : Оксиды свинца (Р) 0,025 - 1 мг/м3 | 22452 | 0,025 - 1 мг/м3 | Р | Х |  |  |  | Р15 |  | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксиды свинца (Р) | [5 empty] | PbxOy | 0.05 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксиды свинца (Р) | Нет | 102245 | 1022452 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксиды свинца (Р) | Х | 1026245 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксиды свинца (Р) | Нет
Р : Октан в пересчете на гексан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 22462 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Октан в пересчете на гексан (Р) | [5 empty] | С8Н18 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Октан в пересчете на гексан (Р) | 102246 | 1022462 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Октан в пересчете на гексан (Р) | Д | 1026246 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Октан в пересчете на гексан (Р) | Нет
Р : Декан в пересчете на гексан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 22472 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Декан в пересчете на гексан (Р) | [5 empty] | С10Н22 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Декан в пересчете на гексан (Р) | 102247 | 1022472 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Декан в пересчете на гексан (Р) | Д | 1026247 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Декан в пересчете на гексан (Р) | Нет
Р : Нонан в пересчете на гексан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 22482 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Нонан в пересчете на гексан (Р) | [5 empty] | С9Н20 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Нонан в пересчете на гексан (Р) | 102248 | 1022482 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Нонан в пересчете на гексан (Р) | Д | 1026248 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Нонан в пересчете на гексан (Р) | Нет
Р : Изопентан в пересчете на пентан (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 22542 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  | Р07 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Изопентан в пересчете на пентан (Р) | [5 empty] | С5Н12 | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Изопентан в пересчете на пентан (Р) | 102254 | 1022542 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Изопентан в пересчете на пентан (Р) | Д | 1026254 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Изопентан в пересчете на пентан (Р) | Нет
Р : ДМДС (Диметилдисульфид) (Р) 0,35 - 30 мг/м3 | 22552 | 0,35 - 30 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | ДМДС (Диметилдисульфид) (Р) | [5 empty] | (CH3)2S2 | 0.7 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: ДМДС (Диметилдисульфид) (Р) | 102255 | 1022552 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: ДМДС (Диметилдисульфид) (Р) | Д | 1026255 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: ДМДС (Диметилдисульфид) (Р) | Нет
Р : Синильная кислота (Р) 0,11 - 33,7 мг/м3 | 22562 | 0,11 - 33,7 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Синильная кислота (Р) | [5 empty] | CHN | 0.3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Синильная кислота (Р) | 102256 | 1022562 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Синильная кислота (Р) | Д | 1026256 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Синильная кислота (Р) | Нет
Р : Соли синильной кислоты (Р) 0,11 - 33,7 мг/м3 | 22572 | 0,11 - 33,7 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Соли синильной кислоты (Р) | [5 empty] | - | 0.3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Соли синильной кислоты (Р) | 102257 | 1022572 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Соли синильной кислоты (Р) | Д | 1026257 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Соли синильной кислоты (Р) | Нет
Р : Гипохлорит натрия (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 22582 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Гипохлорит натрия (Р) | [5 empty] | ClNaO | 5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Гипохлорит натрия (Р) | Нет | 102258 | 1022582 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Гипохлорит натрия (Р) | Х | 1026258 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Гипохлорит натрия (Р) | Нет
Р : Гипохлорит кальция (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 22592 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Гипохлорит кальция (Р) | [5 empty] | СаСl2O2 | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Гипохлорит кальция (Р) | Нет | 102259 | 1022592 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Гипохлорит кальция (Р) | Х | 1026259 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Гипохлорит кальция (Р) | Нет
Р : Бром (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 22602 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Бром (Р) | [5 empty] | Br2 | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Бром (Р) | Нет | 102260 | 1022602 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Бром (Р) | Х | 1026260 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Бром (Р) | Нет
Р : Фтор (Р) 0,015 - 3,94 мг/м3 | 22612 | 0,015 - 3,94 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Фтор (Р) | [5 empty] | F2 | 0.03 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фтор (Р) | 102261 | 1022612 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фтор (Р) | Д | 1026261 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фтор (Р) | Нет
Р : НДМГ (гептил) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 22622 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | НДМГ (гептил) (Р) | [5 empty] | C2H8N2 | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: НДМГ (гептил) (Р) | Нет | 102262 | 1022622 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: НДМГ (гептил) (Р) | Х | 1026262 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: НДМГ (гептил) (Р) | Нет
Р : Водород (Р) 0,2% об. - 10% об. | 22632 | 0,2% об. - 10% об. | Р | Д - только Ex |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Нет | Нет | Нет | Д | Д | Нет | Водород (Р) | [5 empty] | H2 | 2% |  |  | Нет | Cex (Д) | Cex (Д) | Нет | Нет |  |  | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Водород (Р) | Д | 1026263 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Водород (Р) | Нет
Р : Арсин (Р) 0,05 - 2 мг/м3 | 22642 | 0,05 - 2 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Арсин (Р) | [5 empty] | AsH3 | 0.1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Арсин (Р) | Нет | 102264 | 1022642 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Арсин (Р) | Х | 1026264 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Арсин (Р) | Нет
Р : Перекись водорода (Р) 0,15 - 6 мг/м3 | 22652 | 0,15 - 6 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Перекись водорода (Р) | [5 empty] | H2O2 | 0.3 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Перекись водорода (Р) | 102265 | 1022652 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Перекись водорода (Р) | Д | 1026265 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Перекись водорода (Р) | Нет
Р : Углекислый натрий (Р) 1 - 40 мг/м3 | 22662 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Углекислый натрий (Р) | [5 empty] | Na2СO3 | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Углекислый натрий (Р) | Нет | 102266 | 1022662 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Углекислый натрий (Р) | Х | 1026266 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Углекислый натрий (Р) | Нет
Р : Оксид олова (II) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 22672 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Оксид олова (II) (Р) | [5 empty] | OSn | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Оксид олова (II) (Р) | Нет | 102267 | 1022672 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Оксид олова (II) (Р) | Х | 1026267 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Оксид олова (II) (Р) | Нет
Р : Сульфат олова (II) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 22682 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Сульфат олова (II) (Р) | [5 empty] | O4SSn | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Сульфат олова (II) (Р) | Нет | 102268 | 1022682 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Сульфат олова (II) (Р) | Х | 1026268 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Сульфат олова (II) (Р) | Нет
Р : Хлорид олова (II) (Р) 3 - 120 мг/м3 | 22692 | 3 - 120 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР1 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Хлорид олова (II) (Р) | [5 empty] | Cl2Sn | 6 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Хлорид олова (II) (Р) | Нет | 102269 | 1022692 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Хлорид олова (II) (Р) | Х | 1026269 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Хлорид олова (II) (Р) | Нет
Р : Фурфуриловый спирт (Р) 0,1 - 10 мг/м3 | 22702 | 0,1 - 10 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Фурфуриловый спирт (Р) | [6 empty] | 0.2 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фурфуриловый спирт (Р) | 102270 | 1022702 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фурфуриловый спирт (Р) | Д | 1026270 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фурфуриловый спирт (Р) | Нет
Р : Пропиленоксид (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 22712 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пропиленоксид (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пропиленоксид (Р) | 102271 | 1022712 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пропиленоксид (Р) | Д | 1026271 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пропиленоксид (Р) | Нет
Р : Метилдиэтаноламин (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 22722 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилдиэтаноламин (Р) | [6 empty] | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилдиэтаноламин (Р) | 102272 | 1022722 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилдиэтаноламин (Р) | Д | 1026272 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилдиэтаноламин (Р) | Нет
Р : Олефины С8-С10 (по октену) (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 22732 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Олефины С8-С10 (по октену) (Р) | [6 empty] | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Олефины С8-С10 (по октену) (Р) | 102273 | 1022732 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Олефины С8-С10 (по октену) (Р) | Д | 1026273 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Олефины С8-С10 (по октену) (Р) | Нет
Р : 1,1,2-трихлорэтан (Р) 0,5 - 400 мг/м3 | 22742 | 0,5 - 400 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | 1,1,2-трихлорэтан (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 1,1,2-трихлорэтан (Р) | 102274 | 1022742 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 1,1,2-трихлорэтан (Р) | Д | 1026274 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 1,1,2-трихлорэтан (Р) | Нет
Р : Дициклопентадиен (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 22752 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Дициклопентадиен (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дициклопентадиен (Р) | 102275 | 1022752 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дициклопентадиен (Р) | Д | 1026275 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дициклопентадиен (Р) | Нет
Р : Циклогексан (Р) 40 - 1600 мг/м3 | 22762 | 40 - 1600 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Циклогексан (Р) | [6 empty] | 80 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Циклогексан (Р) | 102276 | 1022762 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Циклогексан (Р) | Д | 1026276 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Циклогексан (Р) | Нет
Р : Пары нефти (по сольвенту) (Р) 50 - 2000 мг/м3 | 22772 | 50 - 2000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Пары нефти (по сольвенту) (Р) | [6 empty] | 100 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Пары нефти (по сольвенту) (Р) | 102277 | 1022772 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Пары нефти (по сольвенту) (Р) | Д | 1026277 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Пары нефти (по сольвенту) (Р) | Нет
Р : Малеиновый ангидрид (Р) 0,5 - 10 мг/м3 | 22782 | 0,5 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР4 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Малеиновый ангидрид (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Малеиновый ангидрид (Р) | Нет | 102278 | 1022782 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Малеиновый ангидрид (Р) | Х | 1026278 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Малеиновый ангидрид (Р) | Нет
Р : Хлорид железа (Р) 0,5 - 10 мг/м3 | 22802 | 0,5 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Хлорид железа (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Хлорид железа (Р) | Нет | 102280 | 1022802 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Хлорид железа (Р) | Х | 1026280 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Хлорид железа (Р) | Нет
Р : Сульфат алюминия (Р) 0,5 - 10 мг/м3 | 22812 | 0,5 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Сульфат алюминия (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Сульфат алюминия (Р) | Нет | 102281 | 1022812 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Сульфат алюминия (Р) | Х | 1026281 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Сульфат алюминия (Р) | Нет
Р : Гидроксид кальция (Р) 1 - 40 мг/м3 | 22822 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Гидроксид кальция (Р) | [6 empty] | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Гидроксид кальция (Р) | Нет | 102282 | 1022822 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Гидроксид кальция (Р) | Х | 1026282 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Гидроксид кальция (Р) | Да
Р : Марганец и соединения (Р) 1 - 40 мг/м3 | 22832 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Марганец и соединения (Р) | [6 empty] | 2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Марганец и соединения (Р) | Нет | 102283 | 1022832 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Марганец и соединения (Р) | Х | 1026283 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Марганец и соединения (Р) | Нет
Р : Аэрозоль сварочный (по марганцу) (Р) 0,1 - 4 мг/м3 | 22842 | 0,1 - 4 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Аэрозоль сварочный (по марганцу) (Р) | [6 empty] | 0.2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Аэрозоль сварочный (по марганцу) (Р) | Нет | 102284 | 1022842 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Аэрозоль сварочный (по марганцу) (Р) | Х | 1026284 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Аэрозоль сварочный (по марганцу) (Р) | Нет
Р : Хром (VI) триоксид (Р) 0,005 - 0,2 мг/м3 | 22852 | 0,005 - 0,2 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Хром (VI) триоксид (Р) | [6 empty] | 0.01 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Хром (VI) триоксид (Р) | Нет | 102285 | 1022852 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Хром (VI) триоксид (Р) | Х | 1026285 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Хром (VI) триоксид (Р) | Нет
Р : Железо и соединения (Р) 5 - 200 мг/м3 | 22882 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Железо и соединения (Р) | [6 empty] | 10 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Железо и соединения (Р) | Нет | 102288 | 1022882 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Железо и соединения (Р) | Х | 1026288 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Железо и соединения (Р) | Нет
Р : Алюминий и соединения (Р) 0,1 - 2,5 мг/м3 | 22892 | 0,1 - 2,5 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Алюминий и соединения (Р) | [6 empty] | 0.2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Алюминий и соединения (Р) | Нет | 102289 | 1022892 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Алюминий и соединения (Р) | Х | 1026289 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Алюминий и соединения (Р) | Нет
Р : Медь и соединения (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 22912 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР5 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Медь и соединения (Р) | [6 empty] | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Медь и соединения (Р) | Нет | 102291 | 1022912 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Медь и соединения (Р) | Х | 1026291 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Медь и соединения (Р) | Нет
АР : 2,4-толуилендиизоцианат (АР) 0,02 - 1,0 мг/м3 | 22923 | 0,02 - 1,0 мг/м3 | АР | Х |  |  |  |  | АР6 | В-во | Нет | Нет | Х | Нет | Нет | Х | Нет | 2,4-толуилендиизоцианат (АР) | [6 empty] | 0.04 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: 2,4-толуилендиизоцианат (АР) | Нет | 102292.1 | 1022923 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: 2,4-толуилендиизоцианат (АР) | Х | 1026292.1 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: 2,4-толуилендиизоцианат (АР) | Нет
АР : Метилендифенилдиизоцианат (МДИ) (АР) 0,05 - 10 мг/м3 | 22933 | 0,05 - 10 мг/м3 | АР | Х |  |  |  |  | АР6 | В-во | Нет | Нет | Х | Нет | Нет | Х | Нет | Метилендифенилдиизоцианат (МДИ) (АР) | [6 empty] | 0.1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Метилендифенилдиизоцианат (МДИ) (АР) | Нет | 102293.1 | 1022933 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Метилендифенилдиизоцианат (МДИ) (АР) | Х | 1026293.1 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Метилендифенилдиизоцианат (МДИ) (АР) | Нет
Р: Хром (III) сернокислый 6-водный (Р) 0,01 - 0,4 мг/м3 | 22942 | 0,01 - 0,4 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР7 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Хром (III) сернокислый 6-водный (Р) | [6 empty] | 0.02 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Хром (III) сернокислый 6-водный (Р) | Нет | 102294 | 1022942 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Хром (III) сернокислый 6-водный (Р) | Х | 1026294 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Хром (III) сернокислый 6-водный (Р) | Нет
Р: Щавелевая кислота (по муравьиной кислоте) (Р) 0,5 - 20,0 мг/м3 | 22952 | 0,5 - 20,0 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР7 | В-во | Нет | Х | Х | Нет | Х | Х | Нет | Щавелевая кислота (по муравьиной кислоте) (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Щавелевая кислота (по муравьиной кислоте) (Р) | Нет | 102295 | 1022952 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Щавелевая кислота (по муравьиной кислоте) (Р) | Х | 1026295 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Щавелевая кислота (по муравьиной кислоте) (Р) | Нет
Р: трет-Бутилметиловый эфир (Р) 150 - 6000 мг/м3 | 22962 | 150 - 6000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР7 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | трет-Бутилметиловый эфир (Р) | [6 empty] | 300 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: трет-Бутилметиловый эфир (Р) | 102296 | 1022962 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: трет-Бутилметиловый эфир (Р) | Д | 1026296 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: трет-Бутилметиловый эфир (Р) | Нет
Р: Фосфин (Р) 0,05 - 2 мг/м3 | 22982 | 0,05 - 2 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР9 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Д | Фосфин (Р) | [6 empty] | 0.1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Фосфин (Р) | Нет | 102298 | 1022982 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Фосфин (Р) | Х | 1026298 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Фосфин (Р) | Нет
Р: Фосген (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 22992 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР9 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Фосген (Р) | [6 empty] | 0.5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фосген (Р) | 102299 | 1022992 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фосген (Р) | Д | 1026299 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фосген (Р) | Нет
Р: Ацетилен (Р) 150 - 60000 мг/м3 | 23002 | 150 - 60000 мг/м3 | Р | Д - Ex! |  |  |  |  | АР9 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Ацетилен (Р) | [6 empty] | 300 |  |  | Нет | Cex (Д) | Cex (Д) | Нет | Нет | 102300 | Нет | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Ацетилен (Р) | Д | 1026300 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Ацетилен (Р) | Нет
Р: МИБК (метил изобутил кетон) (Р) 10 - 400 мг/м3 | 23012 | 10 - 400 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР9 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | МИБК (метил изобутил кетон) (Р) | [6 empty] | 20 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: МИБК (метил изобутил кетон) (Р) | 102301 | 1023012 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: МИБК (метил изобутил кетон) (Р) | Д | 1026301 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: МИБК (метил изобутил кетон) (Р) | Нет
Р: Оксид диазота (Р) 10 - 200 мг/м3 | 23022 | 10 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР9 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Оксид диазота (Р) | [6 empty] | 20 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Оксид диазота (Р) | 102302 | 1023022 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Оксид диазота (Р) | Д | 1026302 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Оксид диазота (Р) | Нет
Р: Лимонная кислота (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23032 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР8 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Д | Лимонная кислота (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Лимонная кислота (Р) | Нет | 102303 | 1023032 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Лимонная кислота (Р) | Х | 1026303 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Лимонная кислота (Р) | Нет
Р: Кобальт сернокислый семиводный (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23042 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР8 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Д | Кобальт сернокислый семиводный (Р) | [6 empty] | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Кобальт сернокислый семиводный (Р) | Нет | 102304 | 1023042 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Кобальт сернокислый семиводный (Р) | Х | 1026304 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Кобальт сернокислый семиводный (Р) | Нет
Р: Цинк сульфат (в пересчете на цинк) (Р) 0,004 - 0,16 мг/м3 | 23052 | 0,004 - 0,16 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР8 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Д | Цинк сульфат (в пересчете на цинк) (Р) | [6 empty] | 0.08 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Цинк сульфат (в пересчете на цинк) (Р) | Нет | 102305 | 1023052 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Цинк сульфат (в пересчете на цинк) (Р) | Х | 1026305 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Цинк сульфат (в пересчете на цинк) (Р) | Нет
Р: Нитрит натрия/ нитрит иона (Р) 0,05 - 4 мг/м3 | 23062 | 0,05 - 4 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР8 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | Д | Нитрит натрия/ нитрит иона (Р) | [6 empty] | 0.1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Нитрит натрия/ нитрит иона (Р) | Нет | 102306 | 1023062 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Нитрит натрия/ нитрит иона (Р) | Х | 1026306 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Нитрит натрия/ нитрит иона (Р) | Нет
Р: Кальций оксид (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23082 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Кальций оксид (Р) | [5 empty] | СаО | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Кальций оксид (Р) | Нет | 102308 | 1023082 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Кальций оксид (Р) | Х | 1026308 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Кальций оксид (Р) | Нет
Р: Гидросульфит натрия (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 23092 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Гидросульфит натрия (Р) | [5 empty] | HNaO3S | 5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Гидросульфит натрия (Р) | Нет | 102309 | 1023092 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Гидросульфит натрия (Р) | Х | 1026309 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Гидросульфит натрия (Р) | Нет
Р: Диметилдитиокарбамат натрия (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 23102 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Диметилдитиокарбамат натрия (Р) | [5 empty] | C3H6NNaS2 | 0.5 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Диметилдитиокарбамат натрия (Р) | Нет | 102310 | 1023102 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Диметилдитиокарбамат натрия (Р) | Х | 1026310 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Диметилдитиокарбамат натрия (Р) | Нет
Р: Тетраэтиленгликоль (Р) 5 - 200 мг/м3 | 23112 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Тетраэтиленгликоль (Р) | [5 empty] | С8Н18О5 | 10 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Тетраэтиленгликоль (Р) | Нет | 102311 | 1023112 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Тетраэтиленгликоль (Р) | Х | 1026311 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Тетраэтиленгликоль (Р) | Нет
Р: Гидроксид лития (Р) 0,01 - 0,4 мг/м3 | 23122 | 0,01 - 0,4 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Гидроксид лития (Р) | [5 empty] | LiOH | 0.02 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Гидроксид лития (Р) | Нет | 102312 | 1023122 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Гидроксид лития (Р) | Х | 1026312 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Гидроксид лития (Р) | Да
Р: Бутилксантогенат калия (Р) 5 - 200 мг/м3 | 23132 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Бутилксантогенат калия (Р) | [5 empty] | С5H9KOS2 | 10 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Бутилксантогенат калия (Р) | Нет | 102313 | 1023132 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Бутилксантогенат калия (Р) | Х | 1026313 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Бутилксантогенат калия (Р) | Нет
Р: Малеиновая кислота (Р) 0,1 - 4 мг/м3 | 23142 | 0,1 - 4 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Малеиновая кислота (Р) | [5 empty] | С4Н4О4 | 0.2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Малеиновая кислота (Р) | Нет | 102314 | 1023142 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Малеиновая кислота (Р) | Х | 1026314 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Малеиновая кислота (Р) | Нет
Р: Триэтилфосфат (по фосфорной кислоте) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23152 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Триэтилфосфат (по фосфорной кислоте) (Р) | [5 empty] | C6H15O4P | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Триэтилфосфат (по фосфорной кислоте) (Р) | 102315 | 1023152 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Триэтилфосфат (по фосфорной кислоте) (Р) | Д | 1026315 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Триэтилфосфат (по фосфорной кислоте) (Р) | Нет
Р: Натрия сульфид (натрий сернистый) (Р) 0,1 - 4 мг/м3 | 23162 | 0,1 - 4 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Натрия сульфид (натрий сернистый) (Р) | [5 empty] | Na2S | 0.2 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Натрия сульфид (натрий сернистый) (Р) | Нет | 102316 | 1023162 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Натрия сульфид (натрий сернистый) (Р) | Х | 1026316 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Натрия сульфид (натрий сернистый) (Р) | Нет
Р: Кадмий и соли кадмия (Р) 0,025 - 1 мг/м3 | 23172 | 0,025 - 1 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Кадмий и соли кадмия (Р) | [5 empty] | - | 0.05 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Кадмий и соли кадмия (Р) | Нет | 102317 | 1023172 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Кадмий и соли кадмия (Р) | Х | 1026317 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Кадмий и соли кадмия (Р) | Нет
АР: Трибутилфосфат (АР) 0,005 - 10 мг/м3 | 23183 | 0,005 - 10 мг/м3 | АР | Д |  |  |  |  | АР11 | В-во | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Трибутилфосфат (АР) | [5 empty] | С12Н27О4Р | 0.01 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трибутилфосфат (АР) | 102318.1 | 1023183 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трибутилфосфат (АР) | Д | 1026318 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трибутилфосфат (АР) | Нет
Р: Неорганические соединения по ртути (Р) 0,025 - 1 мг/м3 | 23192 | 0,025 - 1 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Неорганические соединения по ртути (Р) | [5 empty] | - | 0.05 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Неорганические соединения по ртути (Р) | Нет | 102319 | 1023192 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Неорганические соединения по ртути (Р) | Х | 1026319 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Неорганические соединения по ртути (Р) | Нет
Р: Трехокись серы (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23202 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Х |  |  |  |  | АР11 | В-во | нет | Х | Х | нет | Х | Х | нет | Трехокись серы (Р) | [5 empty] | SO3 | 1 |  |  | С | Cex (Х) | С;Cex (Х) | ГАНК-4С для определения: Трехокись серы (Р) | Нет | 102320 | 1023202 | ГАНК-4СEx (Х) для определения: Трехокись серы (Р) | Х | 1026320 | ГАНК-4ФEx (Х) для определения: Трехокись серы (Р) | Нет
Р: Диоксановый спирт (Р) 5 - 200 мг/м3 | 23212 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Диоксановый спирт (Р) | [5 empty] | С7Н14О3 | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диоксановый спирт (Р) | 102321 | 1023212 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диоксановый спирт (Р) | Д | 1026321 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диоксановый спирт (Р) | Нет
Р: Бромистый водород (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23222 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Бромистый водород (Р) | [5 empty] | HBr | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бромистый водород (Р) | 102322 | 1023222 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бромистый водород (Р) | Д | 1026322 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бромистый водород (Р) | Нет
Р: Циклогексиламин (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23232 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Циклогексиламин (Р) | [5 empty] | C6H13N | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Циклогексиламин (Р) | 102323 | 1023232 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Циклогексиламин (Р) | Д | 1026323 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Циклогексиламин (Р) | Нет
Р: TEB триэтилборан (Р) 17,5 - 700 мг/м3 | 23242 | 17,5 - 700 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | TEB триэтилборан (Р) | [5 empty] | C6H15ВО3 | 35 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: TEB триэтилборан (Р) | 102324 | 1023242 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: TEB триэтилборан (Р) | Д | 1026324 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: TEB триэтилборан (Р) | Нет
Р: Тетраэтоксисилан (Р) 10 - 400 мг/м3 | 23252 | 10 - 400 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Тетраэтоксисилан (Р) | [5 empty] | С8Н20О4Si | 20 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Тетраэтоксисилан (Р) | 102325 | 1023252 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Тетраэтоксисилан (Р) | Д | 1026325 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Тетраэтоксисилан (Р) | Нет
Р: Трет-Бутанол (Р) 5 - 200 мг/м3 | 23262 | 5 - 200 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Трет-Бутанол (Р) | [5 empty] | C4H10O | 10 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трет-Бутанол (Р) | 102326 | 1023262 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трет-Бутанол (Р) | Д | 1026326 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трет-Бутанол (Р) | Нет
Р: Трифторид бора (по фтороводороду) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23272 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Трифторид бора (по фтороводороду) (Р) | [5 empty] | BF3 | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трифторид бора (по фтороводороду) (Р) | 102327 | 1023272 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трифторид бора (по фтороводороду) (Р) | Д | 1026327 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трифторид бора (по фтороводороду) (Р) | Нет
Р: Трихлорид бора (по хлороводороду) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23282 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Трихлорид бора (по хлороводороду) (Р) | [5 empty] | BCl3 | 1 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трихлорид бора (по хлороводороду) (Р) | 102328 | 1023282 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трихлорид бора (по хлороводороду) (Р) | Д | 1026328 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трихлорид бора (по хлороводороду) (Р) | Нет
Р: Дихлорсилан (по хлороводороду) (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 23292 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Дихлорсилан (по хлороводороду) (Р) | [5 empty] | Сl2H2Si | 5 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Дихлорсилан (по хлороводороду) (Р) | 102329 | 1023292 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Дихлорсилан (по хлороводороду) (Р) | Д | 1026329 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Дихлорсилан (по хлороводороду) (Р) | Нет
Р: Нитрил акриловой кислоты (Р) 0,0005 - 0,02 мг/м3 | 23402 | 0,0005 - 0,02 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | нет | Д | Д | нет | Д | Д | Д | Нитрил акриловой кислоты (Р) | [5 empty] | С3H3N | 0.001 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Нитрил акриловой кислоты (Р) | 102340 | 1023402 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Нитрил акриловой кислоты (Р) | Д | 1026340 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Нитрил акриловой кислоты (Р) | Нет
АР: Моносилан (АР) 0,01 - 50 мг/м3 | 23423 | 0,01 - 50 мг/м3 | АР | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | Нет | Нет | Д | Нет | Нет | Д | Д | Моносилан (АР) | [5 empty] | SiH4 | 1.25 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Моносилан (АР) | 102342.1 | 1023423 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Моносилан (АР) | Д | 1026342 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Моносилан (АР) | Нет
Р: Азот трехфтористый (Р) 0,2 - 8 мг/м3 | 23432 | 0,2 - 8 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Азот трехфтористый (Р) | [5 empty] | F3N | 0.4 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Азот трехфтористый (Р) | 102343 | 1023432 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Азот трехфтористый (Р) | Д | 1026343 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Азот трехфтористый (Р) | Нет
Р: Гексафторэтан (Р) 1500 - 60000 мг/м3 | 23442 | 1500 - 60000 мг/м3 | Р | Д |  |  |  |  | АР10 | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Гексафторэтан (Р) | [5 empty] | С2F6 | 3000 |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гексафторэтан (Р) | 102344 | 1023442 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гексафторэтан (Р) | Д | 1026344 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гексафторэтан (Р) | Нет
Р: Гексафторид вольфрама (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 23452 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р17 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Гексафторид вольфрама (Р) | [5 empty] | WF6 |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Гексафторид вольфрама (Р) | 102345 | 1023452 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Гексафторид вольфрама (Р) | Д | 1026345 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Гексафторид вольфрама (Р) | Нет
Р: Метилфторид (Р) 1,25 - 50 мг/м3 | 23462 | 1,25 - 50 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р17 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Метилфторид (Р) | [5 empty] | CH3F |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Метилфторид (Р) | 102346 | 1023462 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Метилфторид (Р) | Д | 1026346 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Метилфторид (Р) | Нет
Р: Хлорид кремния(IV) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23472 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р17 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Хлорид кремния(IV) (Р) | [9 empty] | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Хлорид кремния(IV) (Р) | 102347 | 1023472 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Хлорид кремния(IV) (Р) | Д | 1026347 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Хлорид кремния(IV) (Р) | Нет
Р: Оксихлорид фосфора (Р) 0,025 - 1 мг/м3 | 23482 | 0,025 - 1 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р17 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Оксихлорид фосфора (Р) | [9 empty] | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Оксихлорид фосфора (Р) | 102348 | 1023482 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Оксихлорид фосфора (Р) | Д | 1026348 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Оксихлорид фосфора (Р) | Нет
Р: Фторид кремния(IV) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23492 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р17 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Фторид кремния(IV) (Р) | [9 empty] | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Фторид кремния(IV) (Р) | 102349 | 1023492 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Фторид кремния(IV) (Р) | Д | 1026349 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Фторид кремния(IV) (Р) | Нет
Р: Хлорид германия(IV) (Р) 0,5 - 20 мг/м3 | 23502 | 0,5 - 20 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р17 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Хлорид германия(IV) (Р) | [9 empty] | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Хлорид германия(IV) (Р) | 102350 | 1023502 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Хлорид германия(IV) (Р) | Д | 1026350 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Хлорид германия(IV) (Р) | Нет
Р: Трибромид бора (Р) 1 - 40 мг/м3 | 23512 | 1 - 40 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р17 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Трибромид бора (Р) | [9 empty] | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трибромид бора (Р) | 102351 | 1023512 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трибромид бора (Р) | Д | 1026351 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трибромид бора (Р) | Нет
Р: Бутилхлорид (1-хлорбутан) (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20472 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Бутилхлорид (1-хлорбутан) (Р) | [5 empty] | C4H9Cl |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Бутилхлорид (1-хлорбутан) (Р) | 102047 | 1020472 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Бутилхлорид (1-хлорбутан) (Р) | Д | 1026047 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Бутилхлорид (1-хлорбутан) (Р) | Нет
Р: Трет-бутилакрилат (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20502 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Трет-бутилакрилат (Р) | [5 empty] | C7H12O2 |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Трет-бутилакрилат (Р) | 102050 | 1020502 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Трет-бутилакрилат (Р) | Д | 1026050 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Трет-бутилакрилат (Р) | Нет
Р: 2-этилгексилакрилат (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 20512 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | 2-этилгексилакрилат (Р) | [5 empty] | C11H20O2 |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: 2-этилгексилакрилат (Р) | 102051 | 1020512 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: 2-этилгексилакрилат (Р) | Д | 1026051 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: 2-этилгексилакрилат (Р) | Нет
Р: Диизодецилфталат (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20582 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диизодецилфталат (Р) | [5 empty] | C28H46O4 |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диизодецилфталат (Р) | 102058 | 1020582 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диизодецилфталат (Р) | Д | 1026058 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диизодецилфталат (Р) | Нет
Р: Хлорпарафины (Р) 2,5 - 100 мг/м3 | 20602 | 2,5 - 100 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Хлорпарафины (Р) | [5 empty] | Cl2-32H11-36Cl15-30 |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Хлорпарафины (Р) | 102060 | 1020602 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Хлорпарафины (Р) | Д | 1026060 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Хлорпарафины (Р) | Нет
Р: Циклопентадиен (Р) 0,05 - 2 мг/м3 | 21472 | 0,05 - 2 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Циклопентадиен (Р) | [5 empty] | C5H6 |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Циклопентадиен (Р) | 102147 | 1021472 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Циклопентадиен (Р) | Д | 1026147 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Циклопентадиен (Р) | Нет
Р: Диоксид хлора (Р) 0,05 - 2 мг/м3 | 21852 | 0,05 - 2 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Диоксид хлора (Р) | [5 empty] | ClO2 |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Диоксид хлора (Р) | 102185 | 1021852 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Диоксид хлора (Р) | Д | 1026185 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Диоксид хлора (Р) | Нет
Р: Тетракарбонил никеля (Р) 0,1 - 280 мг/м3 | 21972 | 0,1 - 280 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Тетракарбонил никеля (Р) | [5 empty] | C4NiO4 |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Тетракарбонил никеля (Р) | 102197 | 1021972 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Тетракарбонил никеля (Р) | Д | 1026197 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Тетракарбонил никеля (Р) | Нет
Р: Морфолин (Р) 0,25 - 10 мг/м3 | 21992 | 0,25 - 10 мг/м3 | Р | Д | 40000 | 40000 |  | Р18 |  | В-во | Нет | Д | Д | Нет | Д | Д | Д | Морфолин (Р) | [5 empty] | C4H9NO |  |  |  | М | Cex (Д) | М;Cex (Д) | Нет | ГАНК-4М для определения: Морфолин (Р) | 102199 | 1021992 | ГАНК-4СEx (Д) для определения: Морфолин (Р) | Д | 1026199 | ГАНК-4ФEx (Д) для определения: Морфолин (Р) | Нет